气相色谱柱的类型与选择

大连日普利科技仪器有限公司

www.ripuli.cn
电话：0411-83786041

传真：0411-83786043

   

    一般将毛细管柱分为三种类型：壁涂开管柱（WCOT）、载体涂渍开管柱（SCOT）和多孔层开管柱（PLOT）。PLOT柱主要用于永久气体和低分子量有机化合物的分离；SCOT柱所用固定液的量大一些，相比较小，故柱容量大一些。但由于制备技术较复杂，应用不太普遍。毛细管GC中的主力军是WCOT柱，故下面的讨论主要是针对此类柱。
    表5-2-5是WCOT柱的进一步分类(表5-2-5 WCOT柱的尺寸分类http://www.chemalink.net/books/C/783/0.html)，其柱材料大多用熔融石英，即所谓弹性石英柱。柱内径越小，分离效率越高，完成特定分离任务所需的柱长就越短。但细的色谱柱柱容量小，容易超载。当然，同样内径的色谱柱也因固定液的膜厚度不同而具有不同的柱容量。这些都是我们在选择色谱柱时应考虑的问题。就常规分析来说，0.02-0.32mm内径的毛细管柱没有太大差别，只是在作GC/MS分析时，内径小的色谱柱在满足离子源高真空度要求方面更为有利一些。大口径柱（0.53）是一类特殊的毛细管柱，它的液膜厚度一般较大，故有较大的柱容量，不少人倾向于用大口径柱替代填充柱，不仅因为大口径柱的柱容量接近于填充柱，可以接在填充柱进样口采用不分流进样；而且因为大口径柱的柱效高于填充柱，程序升温性能也好，故可获得比填充柱更为有效，且更为快速的分离，其定量分析精度完全可与填充柱相比。大口径柱的局限性可能是柱成本较填充柱高，当然，大口径柱的柱效不及常规毛细管柱。
    常规分析工作中选择色谱柱主要是考虑固定液的问题。WCOT往常用的固定液有OV-1、SE-30、OV-101、SE-54、OV-17、OV-1701，FFAP及PEG-20M等。由于固定液改性及涂渍工艺的不同，采用同一固定液的色谱柱在性能上也有区别。表5-2-6为不同厂商毛细管色谱柱的牌号对照。(表5-2-6 常用的不同厂商毛细管色谱柱牌号对照http://www.chemalink.net/books/C/784/0.html)现在市场上的WCOT柱多为固定液交联的色谱柱，热稳定性好，尤其是MS牌号的柱，特别适合于GC/MS应用。
    有人估计，一个常规GC实验室只要购置三种毛细管柱，就可应付85%以上的GC分析任务。这三种柱是：OV-1（SE-30）、SE-54、OV-17（OV-1701）。如果再加一根PEG-20M柱。则可应付95%的GC分析任务。所以，我们建议毛细管GC实验室起码要购置这几根毛细管柱。值得指出的是，目前很多国产毛细管柱的性能是相当好的，尤其是非极性（OV-1或SE-30）和弱极性（SE-54）固定液的色谱柱已经可以替代进口产品。比如中国科学院兰州化物所、中国科学院大连化物所、北京大学、北京理工大学、石油化工科学研究院等单位所生产的此类毛细管柱的性能就可达到国外同类产品的水平。所缺乏的可能是生产的规模化、质量保证体系和市场开发的投入。只有扩大市场份额，才能进一步扩大生产规模，保证产品质量。这方面的民族产业应该是大有潜力的。
    最后要强调的一点是，选择色谱柱时必须要看具体的分析任务。如果是做法规分析，则必须按有关法规的要求选择色谱柱。如一些产品的质量检验，尽管用毛细管柱可以得到更好的分析结果（分离效率高、分析速度快），但若国家标准或行业标准规定用填充柱，那你就应该用填充柱，否则你的分析结果不被法规所认可。当然，作为方法开发的研究，用毛细管柱常常是有利的。从发展的观点看，现在不少用填充柱的分析方法很有必要用毛细管柱取代之。这就要求我们做常规分析的色谱工作者，不仅要按照法规做好分析，而且要注意开发研究新方法，应用新技术，以推动我国色谱事业的发展。
