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浙江福立分析仪器有限公司

氨基寡糖素 分析报告
-孟州沙隆达植物保护技术有限公司
一、检测方法：

福立提供。
2、 客户要求：

氨基寡糖素用蒸发光散射检测器检测的方法开发。
3、 方法原理

试样经反相液相色谱分离，蒸发光检测器检测，外标法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 水：纯净水
4.1.2 三乙胺：分析纯

4.1.3 盐酸：分析纯

4.1.4 乙腈：色谱纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元低压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+蒸发光检测器）

五、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 0.1%三乙胺溶液：乙腈=90:10
c) 流速: 0.8 mL/min

d) 蒸发光散射检测器： 温度：100℃，流量2.0 L/min
e) 柱温: 25 ℃        

f) 进样量: 10 μL
六、样品的制备

6.1 氨基葡萄糖（酸解）标液：取氨基寡糖素（客户提供，纯度为98%）0.4672 g，用水溶解后转移至25 mL容量瓶中，超声萃取30min，9000 r/min离心15min。吸取上层清液1 mL至顶空瓶内，加入1.5 mL的盐酸和0.5 mL 水，100 ℃下酸解4 h。酸解液冷却至室温后将其转移至蒸发皿中，用少量蒸馏水润洗顶空瓶3次，将溶液转移至蒸发皿中。将酸解液在70 ℃下挥发至干，加水2 mL于蒸发皿中，超声分散后继续在70 ℃下烘干，该步骤重复两次。最后用3 mL水将得到的固体溶解，转移至10 mL容量瓶内，重复加水洗涤2次，用水定容至刻度，过0.22 μm滤膜，备用。
6.2 取样品2.5086 g，参考氨基葡萄糖（酸解）标液处理。
七、分析结果


7.1 氨基葡萄糖（酸解）典型谱图及结果
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7.2 氨基葡萄糖（酸解）标样三针重复性谱图及结果
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7.3  标准曲线
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7.4  样品典型谱图及两针结果
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说明：

1. 本实验使用酸解法对氨基寡糖素进行处理，故氨基葡萄糖样液是从氨基寡糖素中提取所得，无法保证所得主峰为氨基葡萄糖，其回收率及重现性也有待进一步考证，如需进一步考证，需要提供氨基葡萄糖标准品。
2. 以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：陈卿卿、徐姿、陈宇洋                                       审核：金迁

联系方式：15657600120                                             分析日期：2022.10.11.
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