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茴香霉素 分析报告

——滨州医学院                        

一、检测方法：

福立仪器提供。
2、 客户要求：

茴香霉素的分离。
3、 方法原理

试样经反相色谱分离，紫外检测器检测，对其进行分析。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 水：哇哈哈

4.1.3 磷酸二氢钾：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品

样品由客户提供。

六、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：A:甲醇 B:水（0.1mol/L磷酸二氢钾）
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 280 nm

e) 柱温: 30 ℃

f) 进样量: 10 μL

g) 流动相梯度洗脱程序如下：

	时间[min]
	流速[mL/min]
	A[%]
	B[%]

	0.00
	1.0
	10
	90

	5
	1.0
	10
	90

	10
	1.0
	20
	80


	30
	1.0
	20
	80

	30.1
	1.0
	10
	90

	40
	1.0
	10
	90


七、分析结果
7.1 茴香霉素谱图及分析结果
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以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
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