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浙江福立分析仪器有限公司

腺苷 分析报告
-滨州医学院烟台校区                        

一、检测方法：

福立提供。
2、 客户要求：

腺苷在液相上的方法开发。
3、 方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，保留时间定性。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 水：纯净水
4.1.2 磷酸二氢钾：分析纯

4.1.3 甲醇：分析纯

4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元低压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+紫外检测器）

五、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest RP-AQUA，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 0.02 mol/L磷酸二氢钾：甲醇=75：25
c) 流速: 1 mL/min

d) 紫外检测器： 260 nm
e) 柱温: 25 ℃        

f) 进样量: 10 μL
六、样品的制备

6.1 腺苷标样的配置：取适量腺苷标样，用水稀释至10 ng/mL和125 ng/mL。

6.2 取样品适量，过0.22 μm滤膜，待进样。
七、分析结果


7.1 腺苷典型谱图及结果（125 ng/mL）
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7.2  检出限（10ng/ mL）
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7.3  标准曲线
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7.4  小鼠小肠组织匀浆裂解液样品典型谱图及结果
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当前方法下，小鼠小肠组织匀浆裂解液中未检出腺苷。
7.5  细胞培养基上清典型谱图及结果
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当前方法下，细胞培养基上清中未检出腺苷。
7.6  小鼠血清样品典型谱图及结果
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7.7  小鼠血清样品加标典型谱图及结果（20ng/mL）
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	组分名
	保留时间（min）
	峰高（uAU）
	峰面积（uAU*s）
	含量（ug/L）
	加标回收率（%）

	腺苷
	5.709
	83.7
	1271.0
	54.3751
	80.70%


7.8  小鼠小肠组织匀浆裂解液加标典型谱图及结果（20ng/mL）
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	组分名
	保留时间（min）
	峰高（uAU）
	峰面积（uAU*s）
	含量（ug/L）
	加标回收率（%）

	腺苷
	5.694
	9.9
	102.7
	4.3947
	21.97%


7.9  细胞培养基上清加标典型谱图及结果（20ng/mL）
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当前方法下，细胞培养基上清中未检出腺苷。
说明：

1. 小鼠小肠组织匀浆裂解液和细胞培养基上清加标回收率低，可能是由于样品基质导致，建议优化其前处理方法。
2. 以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：陈卿卿、陈宇洋                                             审核：金迁

联系方式：15657600163                                              分析日期：2022.10.26.
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