[image: image1.png]300

250

200

[mAU]

100

50

[1] 10.693

2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[min]



[image: image15]                      

浙江福立分析仪器有限公司

HEB（二乙基己基丁酰胺基三嗪酮）分析报告

一、检测方法：

福立提供。
2、 客户要求：

HEB（化妆品防晒剂二乙基己基丁酰胺基三嗪酮）外标法和面积归一法定量。

3、 方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一法、外标法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 水：纯净水
4.1.3 HEB标准品：客户提供，纯度为99.7%
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）
4.2.2 分析天平
4.2.3 一次性注射器
4.2.4 0.22 μm有机滤膜

五、溶液制备

5.1 标样制备
5.1.1 一级标准溶液（105.68mg/L）
称取HEB标准品0.0106 g至100 mL容量瓶内，用甲醇定容至刻度，配制成105.68mg/L（标样纯度换算后所得）的HEB标准溶液，过0.22 μm有机滤膜，待进样。
5.1.2 二级标准溶液（52.84 mg/L）
取一级标准溶液1 mL，用甲醇稀释至2 mL，配制成浓度为52.84 mg/L（标样纯度换算后所得）的HEB标准溶液，过0.22 μm有机滤膜，待进样。
5.1.2 三级标准溶液（26.42 mg/L）
取二级标准溶液1 mL，用甲醇稀释至2 mL，配制成浓度为26.42 mg/L（标样纯度换算后所得）的HEB标准溶液，过0.22 μm有机滤膜，待进样。

5.2 样品制备
取样品0.0107 g至100 mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，过0.22 μm有机滤膜，待进样。

六、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相:甲醇：水=97：3 

c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 307nm

e) 柱温: 40 ℃        

f) 进样量: 10 μL

七、分析结果

7.1 标样典型谱图及结果（26.42 μg/mL）
[image: image16.wmf]F U L I


[image: image2.png]SPH Rk

U7 Hor4 TR U iy TR
[min] [uAU] [uAU*s]
1 HEB 10.693 143865.7 2135612.4

143865.7 2135612.4




[image: image3.png]RGN R
ﬁ{( 250mm ﬁE"T“FTJ

U7 Hor4 TR P pe U B i i)
[min] [min] B Fr
1 HEB 10.693 0.22732 12259 1.048





7.2 样品连续三针重复性谱图及结果
[image: image4.png][mAU]

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

-100
0

(111 1roneeEER

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[min]




[image: image5.png]W A4 REETN LREE TR TR g L) o o
SR RSD M RSD M RSD T RSD
[min] [%] [uAUs*s] [%] [uAU] [%] [mg/L] [%]

1 HEB 10.617 0.057 8037467.4 0.201 536455.2 0.388 89.488 0.197





7.3 样品外标法定量结果
7.3.1 标准曲线
[image: image6.png]ESrIHER]. EEZAFE. Ci= 1.7703 - 1.1693E-005+Ai
MEET: 0-1.7703, fl-1 1693E-005 fE6E& r 2 = 0.99989

9500000
9.000000]
a500000]
8000000
7500000]
7.000000]
6.500000]
5.000000]

5500000

2 s000000)

2 4500000
000000]
3500000]
3000000]
2500000]
2000000]
1,500,000
1,000,000

s00,000

of
0 5 10 15 20 25 0 35 4 45 S0 55 60 65 70 75 80 &5 80 85 100 105 110 115
CilmgiL]




7.3.2 样品典型谱图及三针结果
[image: image7.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

-100

[1] 10.620

2 3 45 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[min]




[image: image8.png]Ihbres Rk

[ W4 R B HF 1] U TR Ex
[min] [uAU] [uAUs*s] [%]

1 HEB 10.620 538616.1 8055848.9 89.6893
it 538616.1 8055848.9 89.6893




[image: image9.png]IrMTEE R
[ W4 R B HF 1] U TR Ex
[min] [uAU] [uAUs*s] [%]
1 HEB 10.610 536284.3 8025656.7 89.3593
it 536284.3 8025656.7 89.3593




[image: image10.png]IrMTEE R
[ W4 R B HF 1] U TR Ex
[min] [uAU] [uAUs*s] [%]
1 HEB 10.622 5344652 8030896.5 89.4164
it 534465.2 8030896.5 89.4164




7.4 样品面积归一法定量结果
7.4.1 样品典型谱图及三针结果
[image: image11.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

[1] 3.268

@ 3567
[4] 4.905

[5] 5.425
[6] 7.926

[7] 10.620

[8] 19.700
[9] 20.372

-100

2 3 45 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
[min]

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30




[image: image12.png]IriTei R

U7 Hor4 TR U TR i

[min] [uAU] [uAU*s] [%)
1 3.268 68.0 523.7 0.0064
2 3.862 74311 42634.7 0.5243
3 4.151 106.7 696.7 0.0086
4 4.905 674.1 5268.3 0.0648
5 5.425 1329.4 14731.8 0.1812
6 7.926 82.3 1005.5 0.0124
7 HEB 10.620 538616.1 8055848.9 99.0628
8 19.700 192.6 5229.6 0.0643
9 20.372 205.7 6122.0 0.0753

7 548706.0 8132061.1 100.0000




[image: image13.png]VR EAE S

[ W4 R B HF 1] U TR Ex
[min] [uAU] [uAUs*s] [%]

1 3.266 797 705.3 0.0087
2 3.864 7426.1 42659.3 0.5266
3 4.909 668.9 5224 1 0.0645
4 5.429 13205 13879.3 0.1713
5 7.927 83.4 1111.8 0.0137
6 HEB 10.610 536284.3 8025656.7 99.0757
7 19.649 200.5 5803.7 0.0716
8 20.327 185.4 5485.6 0.0677
7 546248.8 8100526.0 100.0000




[image: image14.png]IriTei R

U7 Hor4 TR U TR i

[min] [uAU] [uAU*s] [%)
1 3.260 776 709.0 0.0087
2 3.864 7435.8 42539.6 0.5247
3 4914 665.1 5140.7 0.0634
4 5.430 1338.4 15659.1 0.1931
5 7.936 104.7 1937.9 0.0239
6 HEB 10.622 534465.2 8030896.5 99.0526
7 19.699 2159 6309.5 0.0778
8 20.366 161.7 4518.2 0.0557

Bt 544464.4 8107710.5 100.0000




注:
1.样品中的杂质可能存在紫外响应低或者无响应的情况，采用面积归一法对HEB进行定量时,会造成含量偏差较大，推荐使用外标法定量。

2.以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：陈宇洋、陈卿卿                                             审核：金迁

联系方式 15657600163                                               分析日期：2022.10.19


_1234567890.doc


F U L I












