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浙江福立分析仪器有限公司

NH2-PEG24-acid 分析报告

——宜昌博仁凯润药业有限公司                       

一、检测方法：

福立提供。
客户要求：

NH2-PEG24-acid样品分析方法的开发。

方法原理

试样经反相液相色谱分离，蒸发光散射检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积指数法定量。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 三氟乙酸：分析纯
4.1.3 水：纯净水

4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090蒸发光散射检测器）

五、样品制备

分别取10mg NH2-PEG24-acid（50mg）和NH2-PEG24-acid（150mg）于5mL容量瓶中，用乙腈溶解并定容，得到样品的浓度为2mg/mL，过0.45um有机滤膜，待进样。

六、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm
b) 流动相: 流动相A：乙腈；流动相B：0.05%三氟乙酸水溶液，具体梯度见下表：

c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: ELSD流量：2.5mL/min；温度：80℃

e) 柱温: 40 ℃        

f) 进样量: 5 μL
	时间/min
	流动相A/%
	流动相B/%

	0~30
	5~30
	95~70

	30~35
	30
	70

	35~40
	30~90
	70~10

	40~45
	90
	10


七、分析结果

7.1  NH2-PEG24-acid（50mg）典型谱图及结果
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[image: image2.png]IHTERE

33 Hor4 PR I T U Ty U TR AR TH %
[min] [uv] [uV#min]

1 33.535 2120 301 2.7434

2 NH2-PEG24-acid 33.975 65148 10675 97.2566

Bt 67268 10976 100.0000




[image: image3.png]ARG R

K 250mm FLHT ] :

BF HAs 4 fRERE  PEEE AE i SEE i)
[min] [min] A7 iR A

1 33.535 0.12996 0.0000 368871 0.000 0.924

2 NH2-PEG24-acid 33.975 0.14663 0.0131 297416 1.877 1.103





7.2  NH2-PEG24-acid（150mg）典型谱图及结果

[image: image4.png]130
120
110
100

[2] 33.935

6

8

10

12

14

16

18 20 22 24 26 28
[min]

30

32

34

36

38 40 42 44





[image: image5.png]IHTERER

33 Hor4 PR I i) U Ty U T AR TH %
[min] [uVv] [uV*min]

1 33.506 2951 423 26476

2 NH2-PEG24-acid 33.935 92313 15547 97.3524

<8 95264 15969 100.0000
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e 250mm BEET (8] :

BF HAs 4 fRERE  PEEE AE i HEE b))
[min] [min] HF iR A+

1 33.506 0.13259 0.0000 353792 0.000 0.953

2 NH2-PEG24-acid 33.935 0.15326 0.0128 271606 1.770 1.136





以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：黄燕、陈青青                                               审核：

联系方式 15657600108                                               分析日期：2021.7.9
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