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浙江福立分析仪器有限公司

月桂醇磺基乙酸酯钠 分析报告
-湖北药检所
一、检测方法：

福立提供。
客户要求：

测定月桂醇磺基乙酸酯钠的含量。
方法原理

试样经反相液相色谱分离，蒸发光检测器检测，面积归一法定量。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 水：纯净水
4.1.2 乙酸铵：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+蒸发光检测器）

五、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 0.010 mol/L乙酸铵水溶液
c) 流速: 0.4 mL/min

d) 蒸发光散射检测器： 温度：55℃，流量3.0 L/min
e) 柱温: 25 ℃        

f) 进样量: 10 μL
六、样品制备

样品的制备：取样品适量，用流动相溶解后过0.22 μm滤膜，备用。
分析结果


7.1 空白溶剂谱图
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7.2 20200401样品典型谱图及3次结果
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7.3  20200401样品三针重复性谱图及结果
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7.4  20200402样品典型谱图及3次结果
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7.5  20200402样品三针重复性谱图及结果
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由于物质在蒸发光散射检测器上的响应成指数变化，因此采用面积归一法定量准确度较低，建议使用外标法定量。
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系
 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：陈卿卿、陈宇洋                                              审核：金迁

联系方式：15657600120                                             分析日期：2022.5.19.
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