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浙江福立分析仪器有限公司

依地酸二钠 分析报告
——湖北威仕生物股份有限公司                       

一、检测方法：

福立提供。
客户要求：

样品依地酸二钠中氨基三乙酸的分离条件摸索。

方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 水：娃哈哈纯净水

4.1.3 四丁基溴化铵溶液：试剂，纯度为25%

4.1.4 磷酸：分析纯

4.1.5 1%硫酸铜溶液：称取0.1998g硝酸铜，加入水，定容至20mL容量瓶中。
4.16 0.01mol/L四丁基氢氧化铵：称取5.18g四丁基溴化铵溶液，加入500mL水，用磷酸调PH至7.5，混匀，过0.45μm滤膜。
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品制备

5.1供试品溶液

称取0.1110g样品，加入1%硝酸铜溶液，定容至10mL容量瓶中。

5.2 对照品储备液（客户提供）

称取0.1058g氨基三乙酸，加入0.5mL浓氨水，用水定容至100mL容量瓶中，
5.3 对照品溶液

准确称取0.1080g样品，加入对照品储备液100 μL，加入1%硫酸铜溶液，定容至10mL容量瓶中。

六、分析结果
6.1 仪器条件
a) 色谱柱: Sunniest C8，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相:A：甲醇，流动相B：0.01mol/L四丁基溴化铵溶液=10 : 90
d) 流速:1.5 mL/min

e) 检测器: UV 254 nm

f) 柱温: 25℃

g) 进样量: 50 μL

6.2 空白溶液（1%硝酸铜溶液）谱图及结果
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6.3 样品谱图及结果
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6.4 对照品溶液谱图及结果 
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说明：
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
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