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发酵虫草菌粉样品 分析报告

——江西济民可信药业有限公司                        

一、检测方法：

由客户提供。
客户要求：

分离样品中的尿苷、鸟苷和腺苷，并用外标法定量。
方法原理

试样经反相色谱分离，紫外检测器检测，对其进行分析。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 水：哇哈哈

4.1.3 磷酸二氢钾：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品

样品由客户提供，按照所给方法进行前处理。

六、仪器条件
a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：A:甲醇 B:水（0.02mol/L磷酸二氢钾）
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 260 nm

e) 柱温: 25 ℃

f) 进样量: 10 μL

g) 流动相梯度洗脱程序如下：

	时间[min]
	流速[mL/min]
	A[%]
	B[%]

	0-13
	1.0
	0
	100

	13-30
	1.0
	0→15
	100→85

	30-40
	1.0
	15→60
	85→40

	40-45
	1.0
	60
	40

	45-60
	1.0
	0
	100


七、分析结果
7.1  混标谱图及分析结果
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7.2  标准曲线谱图及分析结果
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7.3  样品谱图及分析结果
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说明：

样品按标准制备2份，上述为每份测定一次的结果。
鸟苷标准品在配制时，需要将容量瓶放在热水或温水中才能完全溶解。
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
  分析员：赵倩                                                        审核： 金迁
电话：15657600612                                                   日期：2022.9.20
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