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浙江福立分析仪器有限公司

对苯二酚产物 分析报告

———南京理工大学                       

一、检测方法：

福立仪器提供。

客户要求：

探索出合适的色谱条件，确定各组分（二乙酸、对苯二酚、对苯醌、顺丁烯二酸、反丁烯二酸）的出峰时间。

方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：纯净水

4.1.3 磷酸：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090紫外检测器）

五、样品制备

5.1 二乙酸溶液：准确称取样品适量，用流动相（90%磷酸水乙腈）溶解并稀释制成3mg/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。

5.2 顺丁烯二酸溶液：准确称取样品适量，用流动相（90%磷酸水乙腈）溶解并稀释制成3mg/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。

5.3 反丁烯二酸溶液：准确称取样品适量，用流动相（90%磷酸水乙腈）溶解并稀释制成3mg/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。

5.4 对苯二酚溶液：准确称取样品适量，用流动相（90%磷酸水乙腈）溶解并稀释制成3mg/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。

5.5 对苯醌溶液：准确称取样品适量，用流动相（90%磷酸水乙腈）溶解并稀释制成0.5mg/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。

5.5 混合样品溶液：取过滤后的二乙酸溶液、顺丁烯二酸溶液、反丁烯二酸溶液、对苯二酚溶液、对苯醌溶液各200μL ，摇匀混合，待进样。
六、仪器条件

6.1 仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 0.1%磷酸水：乙腈=90：10
c) 流速: 1mL/min

d) 紫外检测器: UV 254 nm

e) 柱温: 25℃

f) 进样量: 单一成分样品溶液进样量5 μL  ；混合样品溶液进样量10 μL 

分析结果

7.1 二乙酸溶液谱图及结果 
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7.2 顺丁烯二酸溶液谱图及结果 

[image: image4.png][mau]

100

]

~100}

]

o
[min]

i

2

=

0

3

3

7

3

T




[image: image5.png]BF ANE LREETE = EER HES a8 &X
[min] [uau] [uaU=s] %]

1 =] 4035 5253318 5157789.9  100.0000 100.0000 +BB
B 525331.8 51577699 100.0000 100.0000



[image: image6.png]B caiiEs

#E: 250nm FatiElk:
BF AfNE fREEE EE =i AR HBXE SBE R
[min] [=E3 R iR woK BF

1 IRTHE—E 403 00000 2043 [ 0 000 2316





7.3 反丁烯二酸溶液谱图及结果
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7.4 对苯二酚溶液谱图及结果
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7.5 对苯醌溶液谱图及结果    [image: image13.png][
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7.6 混合样品溶液谱图及结果 
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说明：以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
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