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色氨酸等 分析报告

——滨州医学院                        

一、检测方法：

福立仪器提供。
客户要求：

色氨酸、5-羟基色氨酸、血清素的分离。
方法原理

试样经反相色谱分离，紫外检测器检测，对其进行分析。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：哇哈哈

4.1.3 磷酸二氢钾：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品

样品由客户提供。

六、仪器条件

6.1  色氨酸、5-羟基色氨酸、血清素、茴香霉素色谱条件
a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：A:甲醇 B:水（0.1mol/L磷酸二氢钾）
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 280 nm

e) 柱温: 30 ℃

f) 进样量: 10 μL

g) 流动相梯度洗脱程序如下：

	时间[min]
	流速[mL/min]
	A[%]
	B[%]

	0.00
	1.0
	10
	90

	5
	1.0
	10
	90

	10
	1.0
	20
	80

	30
	1.0
	20
	80

	30.1
	1.0
	10
	90

	40
	1.0
	10
	90


6.2  柚皮素色谱条件
a) 色谱柱: Nuovasil C18 ，柱长150 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：A:甲醇 B:水（0.05%磷酸）=60：40
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 288 nm

e) 柱温: 30 ℃

f) 进样量: 20 μL
七、分析结果
7.1  混标谱图及分析结果
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7.2  单标谱图及分析结果

7.2.1 色氨酸
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7.2.2 5-羟基色氨酸
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7.2.3 血清素
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7.2.4 茴香霉素
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7.2.5 柚皮素
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说明：

以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
  分析员：于媛婷、赵倩                                                审核： 金迁
电话：15657600790                                                   日期：2022.8.16
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