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对氨基苯酚等 分析报告

——江苏介观催化材料科技有限公司                        

一、检测方法：

参照客户提供方法。
客户要求：

对氨基苯酚、苯胺、硝基苯的分离。
方法原理

试样经反相色谱分离，紫外检测器检测，对其进行分析。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：哇哈哈

4.1.3 磷酸：分析纯

4.1.4 磷酸氢二钠：分析纯

4.1.5 磷酸二氢钾：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品

样品由客户提供。
六、仪器条件
a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：A:乙腈 B:水（12mmol磷酸氢二钠+20mmol磷酸二氢钾+5mmol庚烷磺酸钠，用10%磷酸调pH 6.0）
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 280 nm

e) 柱温: 30 ℃

f) 进样量: 10 μL

g) 流动相梯度洗脱程序如下：

	时间[min]
	流速[mL/min]
	A[%]
	B[%]

	0.00
	1.0
	10
	90

	5
	1.0
	10
	90

	10
	1.0
	60
	40

	30
	1.0
	60
	40

	30.1
	1.0
	10
	90

	60
	1.0
	10
	90


七、分析结果
7.1  标准品谱图及分析结果
[image: image1.png][mAU]

1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

[1] 5.322

2T 14279

" [3] 17.553

10

12

14

16

©

20
[min]

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40




[image: image2.png]AT ERE

L350 Hoyr % DR B I i) U iy U T A%
[min] [uAU] [uAU*s]

1 K I Ay 5.322 269843.8 7424576.9 43.5703

2 ENid 14.279 1118655.8 6741946.4 39.5643

3 IR 17.553 407031.3 2873947.3 16.8654

JE 1795530.9 17040470.6 100.0000




[image: image3.png]ARGV R

ﬁ{( 250mm ﬁE"T“FTJ

gy 45y %4 CRE I s AR EIE A% ERE AR AEKE R
[min]  [min] B BHR B B/K B/K A7

1 e R 5322 0.37475 0.0000 117 0 4470 0 0.000 0.682

2 g3 14279  0.09072 1.6828 137235 53994 548939 215978 22.705 1.153

3 EE S 17.553  0.10826 2.2980 145641 70710 582563 282840 19.418 1.164





7.2  样品谱图及分析结果

7.2.1 0002304-072-01
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说明：

以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
  分析员：于媛婷、刘海侠                                              审核： 金迁
电话：15657600790                                                   日期：2022.8.10

_1234567890.doc


F U L I












