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浙江福立分析仪器有限公司

二羟基丙酮 分析报告

———江苏佳尔科药业集团有限公司                       

一、检测方法：

客户提供。

客户要求：

主峰保留时间10min左右，且与原料丙三醇达到分离要求。

方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 水：纯净水

4.1.3 磷酸：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090紫外检测器）

五、样品制备

5.1 称取样品适量，分别用纯水、流动相溶解并稀释制成约1mg/ml样品溶液，过0.45 μm有 机滤膜，待进样。
六、仪器条件

6.1 仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相:5%甲醇水（加入0.05%磷酸调节pH至3.02）
c) 流速: 0.35mL/min

d) 紫外检测器: UV 200 nm

e) 柱温: 25℃

f) 进样量: 20 μL  
七、分析结果

7.1 以水为溶剂溶解的样品溶液谱图及结果    [image: image1.png]e
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7.2 以流动相为溶剂溶解的样品溶液谱图及分析结果
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说明：1.10.432min峰推测是丙三醇，因为没有丙三醇标样，无法准确定性，若要进一步确定，需要提供丙三醇标样。

2.以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
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