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甘氨酸（氨基乙酸）的含量测定   分析报告

——吉安市新琪安科技有限公司                        

一、检测方法：

福立方法。
2、 客户要求：

氯化液中甘氨酸（氨基乙酸）和乙酸的含量测定
3、 方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，外标法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 戊烷磺酸钠：色谱纯

4.1.2 水：纯水

4.1.3 磷酸：分析纯

4.1.4 冰乙酸：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元低压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

4.2.2 分析天平：感量0.0001 g

4.2.3 微孔滤膜：0.22μm
五、样品溶液的制备
5.1  甘氨酸（氨基乙酸）标准溶液制备：称取工业优级甘氨酸（氨基乙酸）23.5mg，用流动相溶解稀释至10mL，摇匀，再用流动相稀释10倍，过0.22μm微孔滤膜过滤，即得。

5.2  乙酸标准溶液（1050mg/L）：精密吸取冰乙酸（99.5%，ρ=1.050g/cm3)一定体积，用流动相稀释1000倍至浓度为1050mg/L的乙酸溶液，摇匀，即得。

5.3  氯化液样品溶液：精密吸取氯化液样品（客户提供）一定体积，用流动相稀释1000倍，摇匀，过0.22μm微孔滤膜过滤，即得。

六、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：0.012mol/L戊烷磺酸钠溶液（含0.06%的磷酸，pH值2.3）
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV200nm

e) 柱温: 25℃

f) 进样量: 10 μL

七、分析结果

7.1 试剂空白谱图
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7.2甘氨酸（氨基乙酸）标准溶液谱图及结果
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7.3乙酸标准溶液谱图及结果
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7.4 单点校正曲线
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7.5氯化液样品溶液谱图及结果
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说明：由于无亚氨基乙酸、乌洛托品对照品，因此无法对这两种组分进行定量测定。以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
 分析员：刘海侠                                                       审核： 金迁
电话：15657600027                                                  日期：2022.7.1
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