[image: image11][image: image12.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

RoHS2.0指令中四种邻苯二甲酸酯的测定 高效液相色谱法
在sunshell 150*4.6*5上的测试结果                                             

1、样品制备

客户提供（20 ug/mL和2ug/mL，溶剂：甲醇）
2、仪器条件

a) 色谱柱：Sunshell-C18色谱柱，柱长150 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm；      

b) 流动相：流动相A：乙腈，流动相B：水，梯度洗脱程序（1个混合器）：见表1；
c) 流速: 1.0 mL/min；

d) 检测波长: 225 nm；

e) 柱温: 25 ℃；

f) 进样体积: 5μl。
表1高效液相色谱梯度洗脱程序

	时间（min）
	流动相A（%）
	流动相B（%）

	0~11
	60
	40

	11~12
	60~100
	40~0

	12~16
	100
	0

	16~23
	60
	40


3 分析结果
3.1 四种邻苯二甲酸酯混合标准溶液典型谱图及结果（20ug/mL）
[image: image1.png][mAU]

100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

-10
0

10. 810

M

9

10

1 12
[min]

13

14

15

16

17

18

t

20 21

22 23




[image: image2.png]g R &
Efy 4oy % TRR I [l W 7y [T

[min] [uAU] [uAU*s]
1 BBP 10.810 18108.6 215080.9
2 DIBP 11.640 14420.6 181929.3
3 DBP 12.170 13533.8 179361.7
4 DEHP 17.303 272345 125894 .4

73297.5 702266.2




[image: image3.png]HA: 150mm

U Moy 4
1 BBP

2 DIBP

3 DBP

4 DEHP

BEIN ] :
O B I i)
[min]
10.810
11.640
12.170
17.303

ARGV R

TR
[min]
0.17747
0.18856
0.19608
0.06898

0.6007

i
B
20554
21112
21343
348532

Iy B

0.000
2.677
1.627
22.848

1.223
1.205
1.086
1.288





3.2 四种邻苯二甲酸酯混合标准溶液重复性谱图及结果（20ug/mL）
[image: image4.png]GOROLL LIHHHA

OLOITTT.
0T099TT

6083600

100

90

80

10

-10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10

[min]




[image: image5.png]L35g Moy LR B[] LR B[] [ i B L3 Lgi

N

SR RSD M RSD M RSD

[min] [%] [uAUs*s] [%] [uAU] [%]

1 BBP 10.810 0.008 215878.6 0.322 18261.9 0.839

2 DIBP 11.640 0.005 182640.8 0.352 14546.0 0.837

3 DBP 12.170 0.005 1794436 0.220 13643.6 0.798
4

DEHP 17.306 0.019 126450.7 0.390 27510.0 0.962





3.3  四种邻苯二甲酸酯混合标准溶液典型谱图及结果（2ug/mL）
[image: image6.png][mAU]

onN Mo

20
18
16
14
12
10

-4

10. 819

1 12

[min]





[image: image7.png]IIHTERE

L350 HIr 4 DR B I i) v U T

[min] [uAU] [uAU*s]
1 BBP 10.819 1363.7 15786.7
2 DIBP 11.649 1240.2 15532.7
3 DBP 12.181 1129.0 15012.3
4 DEHP 17.314 4091.5 18969.2

7824.4 65300.8




[image: image8.png]HA: 150mm
(A V%7
1 BBP

2 DIBP

3 DBP

4 DEHP

BEIN ] :
O B I i)
[min]
10.819
11.649
12.181
17.314

ARGV R

TR
[min]
0.17607
0.19062
0.19659
0.06890

P

W7
0.0000
0.0768
0.1259
0.6004

i
B
20915
20689
21267
349857

o B EE

0.000
2.672
1.620
22.817

a2
SR
1.170
1.270
1.197
1.293





3.4  四种邻苯二甲酸酯混合标准溶液重复性谱图及结果（2ug/mL）
[image: image9.png][mAU]

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
[min]




[image: image10.png]352 Hor % LR B ) ) LR B 1 ) NS T B g g

SR RSD M RSD M RSD

[min] [%] [uAUs*s] [%] [uAU] [%]
1 BBP 10.819 0.002 15806.7 0.131 1368.0 0.292
2 DIBP 11.652 0.023 15579.1 0.259 1248.1 0.562
3 DBP 12.181 0.015 14980.9 0.210 1134.4 0.459
4 DEHP 17.311 0.031 19005.5 0.327 41171 0.639





 

联系电话： 0576-89965381                                           

  地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                               邮编： 317500

  分析员：黄燕                                                       审核： 刘健

_1234567890.doc


F U L I












