GC2003型气相色谱仪说明书   

目      录

1. 概述

1. 1仪器工作原理      
1. 2仪器技术指标

1.3仪器使用要求

 

2.仪器主机结构及原理

2.
1气路流量控制系统…

2. 2进样系统（汽化室）

2.
3色谱柱箱

2.
4热导池检测器（TCD）

2. 5甲烷转化器…

2.  6氢焰离子化检测器（FID）

2.
7微机温度控制、参数设置系统

3.仪器安装

3.
1气源的准备和处理
3.
2钢瓶气体减压阀安装
3.
3外气路的连接
3.
4色谱柱安装………………………………………………

3.
5地线连接………………………………………………………..

3.
6信号线连接……………………………………………

4.系统检查   

4.
1气路检漏………………………………………………….

4.
2通电前检查…………………………………………..

5.仪器操作

5.1 气体流量调节…………………..

5.2 开机…………………………….

汽化室操作……………………..

温度设定………………………...

5.5 TCD操作……………………….

5.6 FID操作………………………
5.7 关机

6. 样品分析技术

6.1 进样基本要求

6.2进样工具

6.3 定性分析

6.4 定量分析

7.仪器维护保养

7.1 仪器的维护…………………………………………………………………………………….

7.2 TCD热清洗

7.3 FID清洗………………………………………………………. 

7.4进样器清洗……………………………………………………………………………………………

8.常见故障及处理

8.1 热导池检测器………………………………………………………………………
8.2 氢火焰离子化检测器………………………………………………………………………
9.附录
 

9.1备件及附件清单……………………………………………………………………………….……

9.2气体流量图……………………………………………………………………………………

9.3气路流程图（专用）

9.4分析谱图   （专用） 

1.概述

感谢您们购买我公司生产的GC2003型气相色谱仪，为了保证您的正确操作和使用安全请详细阅读这本说明书。

GC2003型气相色谱仪系高性能、多用途、全新设计的实验室分析仪器。该仪器具有微机控制、中文显示设定各种控制使用参数并自动记忆、双气路双填充柱进样系统，结构简洁合理、操作方便。可灵活配置气体进样器、毛细管进样系统、热导池检测器（TCD）、双氢火焰离子化检测器（FID）及甲烷转化器。还可根据客户需要配置分析应用系统，以提高实验室的工作效率，降低操作使用成本。

1.1仪器工作原理

GC2003型气相色谱仪是以气体作为流动相（载气），当样品由微量注射器“注样”或气体进样器进样进入汽化室后，被载气携带进入填充色谱柱或毛细管色谱柱。由于样品中各组份在色谱柱中的流动相（气相）和固定相（液相或固相）间吸附力或溶解度的差异（即保留作用不同），在载气的冲洗下，各组份在两相间作反复多次分配并在柱中得到分离，随后顺序通过柱后检测器依次被检测出来，并转换为电信号送至色谱数据处理系统绘出色谱图给出定量、定性分析结果。附仪器流程图….P5   图1－1

1.2 仪器技术指标

1.2.1柱箱温度指标

柱箱温度范围：室温上5℃～350℃（增量1℃）

柱箱控温精度：不大于±0.1℃（200℃ 时测）

温度梯度：    ±1％（温度范围：100℃～350℃）

1.2.2程序升温

升温阶数：5阶   时间设定：99.9（min）
升温速率：0.1～ 30℃ ／min (200℃ 以下最高升温速率可达40℃ ／min)

1.2.3汽化室、检测器温度指标

温度范围：室温上20℃ ～350℃（增量1℃ ） 控温精度: 不大于±0.1℃ （200℃ 时测）

1.2.4甲烷化室温度指标

温度范围：室温上30℃ ～380℃（增量1℃ ） 控温精度: 不大于±0.1℃  （200℃ 时测）

1.2.5热导检测器(TCD)

灵敏度：≥2500mv.ml/mg（苯、氢气）      噪声：≤0.02mv    漂移：≤0.2 mv／h

1.2.6氢火焰离子化检测器（FID）

检测限：M＜2×10-11g／S（苯、二硫化碳）  噪声：≤0.02 mv  漂移：≤0.2 mv／h

1.2.7综合参数

外形尺寸: 630mm×460mm×460mm(长×高×宽)        仪器重量:    49kg
柱箱尺寸: 260mm×280mm×137mm(长×高×深)        柱间隔尺寸： 160 mm

1.2.8变压器油专用色谱主要技术参数：

一次进样，进样量为1 mL，油中最小检测浓度达到：
　　　　H2≤5μL/L O2　　N2≤25μL/L
　　　　C2H2≤0.1μL/L
　　　　CO，CO2≤2μL/L

1.3仪器使用要求

电源电压：  220V～±22V ，50Hz士0.5Hz     仪器总功率：≤2000W
环境温度:   +5℃ ～+35℃                     相对湿度:   ＜85％
注意：仪器安放场合不得有腐蚀性气体及有影响仪器正常工作的电场或磁场存在，仪器安放工作台应稳固，不得有振动。附图…P6  图1－2

2.
仪器的主机结构

    GC2003型气相色谱仪由气路流量控制系统、进样器、色谱柱箱、TCD、甲烷转化器、FID、温控及检测器电路部件等部分组成。仪器共有柱箱、进样器、TCD、FID、甲烷转化器、辅助六个加热区域。仪器左侧是流量控制部件及气路面板，左侧上方是气体进样器； 仪器中部是色谱柱箱，柱箱上方左前部是进样器（汽化室），柱箱上方右前部是氢火焰离子化检测器（FID），柱箱上方中部是甲烷转化器，柱箱上方后部是热导池检测器（TCD）；仪器右侧是参数输入键盘及温控、检测器电路部件，右侧内部左上方是FID微电流放大器，右侧内部右上方是TCD控制板，右侧内部左下方是微机控制板（CPU）, 右侧内部右下方是驱动板。

附 图 2－1  GC2003整机结构（P1）  图2－2 电路连接图 图2－3 附主机接线排连接图P31 图2－4 TCD接线排连接图P7

2.1气流量控制系统

GC2003采用双柱双气路流量控制系统，分为载气控制单元，燃气控制单元，辅助气控制单元。系统主要组成部件：稳流阀、稳压阀、流量显示表、调节旋钮等。色谱柱的分离效率取决于载气流速的选择和控制，其定量误差应在1％以内，流速变化不应大于0.5％                              

2.2进样器（汽化室）

汽化室就是保证分析液体样品瞬时汽化的加热控制设备，室体由不锈钢加工而成，内空直径Φ4.2mm金属衬管，适用于外径为Φ4mm的不锈钢色谱柱或玻璃内衬管的安装。本仪器配有双填充柱进样器，安装在主机顶部左前侧导热体内；导热体由铝材加工而成，热稳定性能优良，内装有电热元件（100W）一只和玻璃铂电阻（100Ω）一只，由微机温度控制器控制其温度。进样器的载气由Φ2mm不锈钢管直接和气路控制系统的稳流阀出口处的接头联接，载气经过进样口和汽化室与色谱柱相接。注射器针头在进样口刺破硅橡胶垫后进样，汽化后被载气带入色谱柱，除柱头进样外也可用于气化进样。具体结构见图2－5。P21

2.3色谱柱箱

 GC2003柱箱具有容积大，可方便安装双填充柱、毛细管柱，升降温速度快等特点。主要由炉堂（不锈钢）、风扇、加热丝、感温铂丝电阻、保温层、外壳、排气进气装置等组成。柱箱加热丝隐藏在网板后面，有效避免加热丝辐射所引起的峰形分裂，本机采用了低噪声电机，运行平稳且机震小。当柱箱需要冷却时，箱后部冷却空气进风口与热空气排风口自动开启，冷却空气便从进风口进入柱箱，将柱箱内的热空气从热空气排风口置换出来，使柱箱迅速冷却。

2.4 TCD热导检测器

2.4.1原理

将电流加热后的铼钨丝置于氢气等热导系数大的载气中时，由于样品成分的热导系数比载气的小，所以当这些成分流过检测器时铼钨丝的温度将上升，通过测定由于温度上升而引起的铼钨丝的电阻变化就可以得到相应成分的气相色谱图。热导检测器属于浓度型检测器，结构简单，性能稳定，对无机气体和各种有机物都有响应。
2.4.2结构

主要由半扩散式不锈钢池体、四臂铼钨丝、铝材加热体、加热元件等。…………图2－6(P1)
2.5甲烷转化器：

甲烷转化色谱分析是一种定量分析低浓度一氧化碳、二氧化碳的方法，它使分离后的一氧化碳、二氧化碳通过加氢转化，使其在镍触媒的作用下，还原转化为甲烷，并在FID中得到检定。甲烷转化器放置在具有良好隔热绝缘的不锈钢保温盒内，主要由转化管（内填镍触媒）、加热块、加热控温元件等组成。转化反应如下：CO＋ 3H2(Ni+360℃===)CH4+ H2O参见9800 P46

CO2+4H2=== CH4+ 2H2O
2.6 氢火焰离子化检测器

2.6.1原理

将有机物在氢火焰中燃烧时，火焰中将产生离子，用加有直流高压的电极将离子捕获，同时通过静电计测量这些离子的电流，即可得到相应物质的气相色谱图。氢火焰离子化检测器属于质量型检测器，对于大多数有机化合物都有响应，具有灵敏度高、线性范围宽、稳定性好等特点。

GC2003氢火焰离子化检测器可有两种工作方式：一种作为单检测器用；二是作为相互补偿的双检测器用。由于仪器仅配备一个微电流放大器，仅须把高频电缆线（部件）的一端接至FID微电流放大器内屏蔽盒上的信号入口端，另一端接至要使用的那个检测器的信号引出端即可。单检测器工作方式适用于恒温条件下的填充柱分析。用作双FID工作方式时，检测器的两个发射极应分别接至正高压和负高压，两个收集极的输出讯号同时接至微电流放大器的输入端。互补连接运用于双填充柱作程序升温操作，但也可应用于恒温操作。互补连接可使两检测器的基流信号抵消，有利于减小基线漂移。 
2.6.2结构

主要由圆筒型收集极、石英喷嘴、极化电压环（银）、不锈钢离子室体及FID基座、铝材加热块、热敏元件、微电流流放大器等组成。。

结构见图2－7（P24）
氢火焰喷嘴对地绝缘良好、且不易烧裂，其结构见图2－8 （）   。

[image: image1.wmf]Ê¯Ä«µæ

»¤È¦

Åç×ìÂÝÃ±

Åç×ì


图2－8    喷嘴结构示意

2.7微机温度控制参数设置系统

温度是气相色谱分析的重要操作变数之一。它直接影响到色谱柱的选择性、分离及检测器的噪声水平和基线漂移。温度控制的基本原理就是使恒温箱散失的热量能及时地由适量的热源来补充，以保持设定温度的恒定。GC2003型气相色谱仪的微机温度控制器可对色谱柱箱、进样器、检测器和甲烷转化器等六路被控对象进行设定温度范围、高精度的温度控制。由于本控制系统采用了先进的软、硬件技术和结构，故而性能可靠稳定，抗干扰性好及温度过冲小。除完成温控和程升外还具有温度极限设置，温度保持实际温度，降温时自动打开柱箱后门，断电数据保护等功能。该温度控制器还可对FID放大器的量程及极性选择、TCD电流设定与极性选择显示实现微机化。

2.7.1面板与键盘

仪器键盘在电器箱的前部，键盘上布置了24个键和6个指示灯。见图2－9（）。……（P16）

图2－8（  ）   键盘

2.7.2键功能介绍

【启动】………P16………【.】――小数键

2.7.3指示灯功能介绍

【加热】——……P17……【终温】――在程序升温状态下，柱箱温度达到所设置的终结温度时，灯亮。

3.仪器安装                                                                                                                       

3.1气源的准备和处理

GC2003型气相色谱仪检测器需用三种气，即：氮气、氢气和空气。氮气纯度不低于99.99％，氢气纯度不低于99.99％，空气中不应含有水、油及污染性气体。三种气体进入仪器前必须先经过严格净化处理，可选配本厂通用型净化器。净化器由净化管及开关阀组成，接在仪器和气源之间。净化管加入经活化的“5A”分子筛。
3.2减压阀安装

氮气、氢气和空气钢瓶的减压阀安装步骤如下：

将二只氧气减压阀和一只氢气减压阀的低压出口头分别拧下，接上减压阀接头（注意；氢气减压阀螺纹是反方向的）。旋上低压输出调节杆（不要旋紧）。将减压阀装到钢瓶上（注意氢气减压阀接钢瓶接口处应加装减压阀包装盒内所附型塑料圈）。旋紧螺帽后，打开钢瓶高压阀，减压阀高压表应有指示。关闭高压阀后，压力不应下降，否则就有漏气处，需予以排除才能使用。

3.3连接外气路

将氮、氢、空三路气体通过Φ3 mm气路管连至标有具体气体入口，其结头用M8x1气路螺母连接，即完成外气路的连接，连接方法见下图3－1(P8)

注意事项：未经清洗的管路不能接入仪器，否则将污染气路、检测器系统，使仪器稳定性能下降。                                    

3.4色谱柱安装

仪器的汽化室、检测器接口（色谱柱的入口和出口）位于柱箱内的顶部……….。图3－2色谱柱的外形及安装见图3－3（）……….（P16）安装顺序如下:a…………………….(P15)注意事项：P14

图 3－4          色谱柱安装

3.5地线连接

(P8)…………………………..（P8）地线不能和中线共用一根线作为接地线。 

注意事项：………………..

3.6信号线连接 

（P8）……………….见图3－4（）       

4.
系统检查

4.1气路检漏

（P9）……………..

4.2通电前检查

4.2.1拨动柱箱内风扇，检查转动是否平稳。

4.2.2（P10）…………..

 特别注意：GC2003用氢气（H2）做气源。如果开着H2而没有把色谱柱连到检测器入口，氢气会流进柱箱，而引起爆炸事故。因此，一旦氢气接入仪器，进样器和FID的检测器进口之间就必须始终接上色谱柱，或用M10xl螺帽（内放硅垫）旋入FID检测器进口，用扳手拧紧及密封。

5.仪器操作

气流量调节在气路控制面板上操作来完成，检测器的选择、量程、极性、电流、温度的设定均可由微机面板操作来完成。

5.1气流量调节

检测器的灵敏度和稳定性随载气、辅助气及空气的混和比的变化而变化，要求采用使灵敏度最高的最佳混合比，通常按下列条件来设定载气、空气、辅助气的流量：载气：30ml/min，辅助气：30ml/min（30-60/mlmin），空气：300ml/min－400ml/min)。保证流过喷嘴的总流速不大于100ml/min。仪器操作时，将载气减压阀开至0.25 Mpa，辅助气减压阀开至0.4Mpa，空气减压阀开至0.4 Mpa。气路面板上各路稳压阀都已定值好，一般不需改变。

载气调节：调节载气1载气2的控制阀旋钮，开至0.04Mpa左右。根据需要可配合皂沫流量计进行调节。具体方法……..（P14）

空气、辅助气调节：根据仪器……..P14

5.2开机

注意事项：1）通电前必须先通载气10～30分钟，将管路中的残余空气赶净。

2）接通电源后，不要轻易打开仪器侧板及后盖板，以防触电。
打开主机电源开关。微机进行自检及初始化运行，正常情况下会显示：感谢使用：型气相色谱仪 

5.3汽化室操作

5.3.1温度选择

汽化室温度的选择对样品的峰形和组份的分离有很大影响，温度过低将产生前延峰，过高易造成样品分解。汽化室的使用温度一般…………………………（P22）
5.3.2汽化垫的使用

汽化垫是用来…………………….. 

5.4 温度设定

按【温度】键显示出当前各加热区的实际温度和设定温度，用【↑】或【↓】键上下移动光标进行换行翻页，………P18

注意事项：

1）严禁柱温超过固定相中固定液允许使用温度，一般柱温低于固定液允许使用温度；在作高灵敏操作时选择柱温应更低。

2）仪器升温前一定先通载气，以免烧坏色谱柱。

5.5TCD操作
仪器的TCD恒流源之输出信号内部已联至主机电控箱后侧的TCD信号插座。从仪器外部用信号导线部件可连接到记录仪或数据处理机或色谱工作站的信号端，该信号受控于面板上的调零旋钮。不论是接记录仪或接数据处理机及色谱工作站， TCD电流设置、极性改变均由GC2003主机键盘设定，调零（粗调、细调）功能由TCD面板上二个旋钮来完成调整（粗调、细调），使记录仪和数据处埋机或色谱工作站的记录笔调至适当位置。

5.5.1载气流路

TCD是浓度型检测器，只使用一种气体作载气（常用氢气、氦气），无需其它辅助气体。载气流入TCD时流速必须保持恒定，由载气流量控制器控制，通过稳流阀来调节，载气经填充柱进样器通过柱子至TCD检测器。载气流速可用皂沫流量计在主机后部【TCD放空】处测量得到。

注意事项：

1）不能将TCD放在风口处，避免气流对其冲击
2）用平面六通阀做气体进样时，六通阀的位置必须停在二个极端位置，不能将阀旋停在中间位置，因为中间位置是六通阀将载气切断不通，容易导致热导池中因不通载气而损坏。
 3）热导池接并联双气路应用时，必须同时并联装上二根色谱柱，二路都要同时通载气，如果只装一根柱，而另一路不装柱不通载气，那么，一通电源就会将钨丝元件烧坏。　

4）、 在多次进样分析后，应及时更换进样器上的硅橡胶垫，如果待到硅橡胶垫被多次注射针扎破漏气时再更换就迟了，因为硅橡胶垫一漏，载气漏出，空气漏进，热导元件就会烧坏。分析过程中更换硅橡胶垫、色谱柱时，务必将桥电流设定为0mA ，换好后必须通载气几分钟后才能操作TCD。
5.5.2桥电流的选择

………………（P2）

注意事项：

1）未通气时请勿打开桥流开关，以免烧坏铼钨丝

2）使用时请将桥电流设定在TCD规定的范围内，在灵敏度足够的情况下，尽量降低，以提高仪器稳定性和使用寿命
5.5.3参数设置P20………等待恒温指示灯点亮，观察设定参数与实测值一致时将“桥流”设为“ON”.
5.5.4稳定性和灵敏度的测试

………………..P4
5.6 FID操作

FID微电流放大器采用电流――电压变换式工作原理，将FID检测器收集极获得的离子流（经高频电缆线传输）进行转换和放大，然后送至数据处理装置。FID放大器之输出信号内部已联至主机电箱上侧的FID信号插座。从仪器外部用信号导线部件可连接到记录仪或数据处理机或色谱工作站的信号端，该信号受控于面板上的调零旋钮。

5.6.1
参数设置

 FID放大器灵敏度（量程）、极性改变均由GC2003主机微机面板设定。方法如下：【氢焰】键进入“放大器参数”设定菜单………..P19

5.6.2
FID点火

FID点火前，应将放大器稳定30分钟以上, 先通载气和空气，让载气先冲洗进样器、色谱柱、检测器。在为样品分析而设定的空气与氢气的混合比例时不能点火，点火时必须增大氢气流量降低空气流量。将点火器与FID出口帽相接触，火便点燃。点火时能听到轻轻的 “叭”点火声,确认是否点火可以用表面光洁的金属体或玻璃片放在离子室的“放空口”处，若金属体或玻璃片表面有水蒸汽凝结则说明火已点燃。点火后请将氢气空气的流量调回正常值。

注意事项: 仪器开机后应先通载气再升温，待检测器温度高于100℃时才能通氢气点火。
5.6.3基线调整
信号衰减功能则由记录议或数据处理机或色谱工作站上来完成，点火后基线偏移，应用基流调节电位器调到原点，走放大器基线。
调零（粗调、细调）功能由电器操作面板下方二个旋钮来完成调整（粗调、细调），使色谱工作站的基线电平调至适当位置（0～10mv），待基线稳定后即能分析。进样后发现出峰方向反了，此时可操作微机面板上【氢焰】键进入“放大器参数”设定菜单，改变输出倒向即可。
5.6.4稳定性和灵敏度的测试

……………..P27

注意事项：

1）本检测器是高灵敏度检测器，必须用高纯度的载气（99.99％），而且载气、氢气及空气应经净化器净化。

2）柱子老化时不要把柱子与检测器连接，以免检测器被污染，同时在老化柱子时不要打开氢气气源。

3）在使用仪器最高灵敏度档或程序升温分析时所用的色谱柱应经过彻底老化。

4）检测器在高温工作时或关机后短时间内，请不要用手直接接触检测器表面，以免烫伤。

5.7 关机

 按【停止】键停止加热，关闭空气和辅助气，等各加热室设定温度降至100℃以下时关掉电源和载气。    
 停机时，必须先使氢焰检测器熄火；这一操作原则是为了避免造成检测器积水而导致放大器输入级绝缘下降，引起噪音增大
6.样品分析技术
6.1进样基本要求：
1）快速：是指取样要快，取样后送进仪器要快，样品应进入汽化室中载气流速的区域；
2）重复：是指取样要重复、送入仪器的操作也要重复，对气体样品，要控制住气体样品的流量和压力恒定，以便保证进样和进被测气体的进样量一致

6.2 进样工具

在气相色谱分析中，进样是定量分析误差的主要来源之一。因为进样系统的原理、结构、使用材料、进样时的温度、进样量、进样快慢、进样用的工具等都会对气相色谱分析的定性定量的重复性和准确性产生直接影响。

6.2.1 气体进样器（六通阀）进样 
用六通阀定体积进样，不但操作方便、迅速，结果也较准确，还可以直接用于高压气体进样。只要操作合理又掌握一定的技巧，重现性可小于0.5%。 由于阀的气密性差异很大（0.1~0.6Mpa）,接入气路系统时，应保证不漏气，否则不但影响仪器的稳定性，且不能保证仪器进样的重现性。样品予处理时应防止灰尘、机械颗粒进入阀内影响气密性或正常工作，避免高沸点杂质对阀的污染

1） 定量管：在灵敏度满足要求的情况下定量管体积尽量小,增加进样量，只增加峰宽而不增加峰高，应使色谱峰宽基本不展宽时的进样量为最大定量管体积，对于填充柱一般不易大于5毫升。由于气体的含量和气压直接有关，为保证每次进样的重复性，取样后要使定量管的压力与大气压平衡，依据经验一般在取样后平衡20~30秒即可。 
2）取样方式: 为防止可能造成的环境中的气体成分对样品的污染或干扰，最好通过大注射器针头象液体进样一样打入定量管，不易用各种胶管或塑料管接入，以避免管材本身不纯净和渗透作用，对痕量分析的影响。目前常用的是金属镀膜取气袋、大注射器或专用取气钢瓶。如要求极低，也可采用球胆、塑料袋取气。 
3） 冲洗定量管样品体积：由于被分析的气体样品浓度不同，为防止进较高浓度后又进较低浓度样品时，定量管中原有高浓度气体残留的干扰。取样时要求用新样品气对定量管进行冲洗，冲洗气量依据经验不小于定量体积的5倍。实际影响也可以通过实验峰的重现性来判断与选择； 

4） 进样后把六通阀旋回到取样位置时间： 要视分析情况，如：进样后基线的波动性，定性定量的重复性来决定，依据经验一般是在进样数秒后（此时第一个色谱峰还未出现之前），把阀旋回到取样位置比较好。这时易消除阀气密性欠佳和定量管体积过大对基线或出峰地影响； 


6.2.2 微量注射器进样
1） 微量注射器是易碎器械，使用时应多加小心，不用时要洗净放入合内，不要随便玩弄，来回空抽，否则会严重磨损，损坏气密性，降低准确度。 
2） 微量注射器在使用前后都须用丙酮等溶剂清洗。 
3） 对10-100微升的注射器，如遇针尖堵塞，宜用直径为0.1 mm的细钢丝耐心穿通,不能用火烧的方法。 
4） 硅橡胶垫在几十次进样后，容易漏气，需及时更换。 
5） 用微量注射器取液体试样，应先用少量试样洗涤多次，再慢慢抽入试样，并稍多于需要量。如内有气泡则将针头朝上，使气泡上升排出，再将过量的试样排出，用泸纸吸去针尖外所沾试样。注意切勿使针头内的试样流失。 
6） 取好样后应立即进样，进样时，注射器应与进样口垂直，针尖刺穿硅橡胶垫圈，插到底后迅速注入试样，完成后立即拔出注射器，整个动作应进行得稳当，连贯，迅速。针尖在进样器中的位置，插入速度，停留时间和拔出速度等都会影响进样的重复性，操作时应注意。

6.3 定性分析：

对一个未知样品，首先了解样品的来源，做何用途。如属产品纯度分析，还要了解其原料、生产工艺、中间产物、副产物等。定性分析就是确定样品中有些什么组份，在气相色谱分析中，就是确定各色谱峰代表什么组份。一般利用保留值定性，也可以利用文献发表的保留数据来定性。

1） 保留时间定性
在一定的色谱系统和操作条件下，每种物质都有一定的保留时间，如果在相同色谱条件下，未知物的保留时间与标准物质相同，则可初步认为它们为同一物质。为了提高定性分析的可靠性，还可进一步改变色谱条件（分离柱、流动相、柱温等）或在样品中添加标准物质，如果被测物的保留时间仍然与标准物质一致，则可认为它们为同一物质。
　　2） 利用不同检测方法定性　　同一样品可以采用多种检测方法检测，如果待测组分和标准物在不同的检测器上有相同的响应行为，则可初步判断两者是同一种物质。

3） 保留指数定性
　　在气相色谱中，可以利用文献中的保留指数数据定性。保留指数随温度的变化率还可用来判断化合物的类型，因为不同类型化合物的保留指数随温度的变化率不同。
6.4 定量分析
　　定量分析就是求出混合物（样品）中各组份的含量。色谱定量分析的依据是被测物质的量与它在色谱图上的峰面积（或峰高）成正比。数据处理软件（工作站）可以给出包括峰高和峰面积在内的多种色谱数据。因为峰高比峰面积更容易受分析条件波动的影响，且峰高标准曲线的线性范围也较峰面积的窄，因此，通常情况是采用峰面积进行定量分析。目前常用的定量方法有归一化法、外标法和内标法。
1）　　校正因子定量
　　绝对校正因子[image: image2.png]


：单位峰面积所对应的被测物质的浓度（或质量），即

[image: image3.png]


  
　　
　　样品组分的峰面积与相同条件下该组分标准物质的校正因子相乘，即可得到被测组分的浓度。绝对校正因子受实验条件的影响，定量分析时必须与实际样品在相同条件下测定标准物质的校正因子。
　　相对校正因子[image: image4.png]


:某物质i与一选择的标准物质S的绝对校正因子之比。即 

　　　　　　　　　　　[image: image5.png]


            

　　相对校正因子只与检测器类型有关，而与色谱条件无关。
　　
2）归一化法
　　归一化法是将所有组分的峰面积[image: image6.png]


分别乘以它们的相对校正因子后求和，即所谓"归一"，被测组分X的含量可以用下式求得：

[image: image7.png]


　　　　　　

　　采用归一化法进行定量分析的前提条件是样品中所有成分都要能从色谱柱上洗脱下来，并能被检测器检测。归一法主要在气相色谱中应用。

3）外标法
　　直接比较法： 将未知样品中某一物质的峰面积与该物质的标准品的峰面积直接比较进行定量。通常要求标准品的浓度与被测组分浓度接近，以减小定量误差。
　　标准曲线法： 将被测组分的标准物质配制成不同浓度的标准溶液，经色谱分析后制作一条标准曲线，即物质浓度与其峰面积（或峰高）的关系曲线。根据样品中待测组分的色谱峰面积（或峰高），从标准曲线上查得相应的浓度。标准曲线的斜率与物质的性质和检测器的特性相关，相当于待测组分的校正因子。

4）内标法
　　内标法是将已知浓度的标准物质（内标物）加入到未知样品中去，然后比较内标物和被测组分的峰面积，从而确定被测组分的浓度。由于内标物和被测组分处在同一基体中，因此可以消除基体带来的干扰。而且当仪器参数和洗脱条件发生非人为的变化时，内标物和样品组分都会受到同样影响，这样消除了系统误差。当对样品的情况不了解、样品的基体很复杂或不需要测定样品中所有组分时，采用这种方法比较合适。
7.3仪器的维护保养

7.1仪器的维护

仪器正确的维护不但能使仪器正常工作，而且能延长仪器寿命。在维护仪器时必须注意以下几点：

（A）仪器应严格地在规定的条件下工作，在某些条件不符合时，必须采取相应的措施。

（B）严格按照操作规程进行工作，严禁油污、有机物及其它物质进入检测器及管道，以免造成管道堵塞或仪器性能恶化。

（C）仪器长期放置不用时应将流量控制阀调节到松弛状态，定期保持仪器通电。

（D）载气输入至仪器的压力必须在343000Pa（相当于3.5Kg／cm2－6Kg／cm2），空气输入至仪器的压力在29400Pa－588000Pa（相当于3Kg／cm2－6Kg／cm2），氢气输入到 仪器的压力在196000Pa－343000Pa（相当于2Kg／cm2－3.5Kg／cm2）。如果使用氢气为载气时，输入至GC2003的载气入口压力应在343000 Pa（相当于3.5Kg/cm2）。

7.1 TCD热清洗（热烘烤）：

当检测器被污染后，基线漂移、噪声增加，如确定流量系统不漏气且没被污染，可对TCD进行热清洗。

1）关闭TCD桥电流

2）将色谱柱取下并盖好检测器柱接头。

3）设定参比气流速20－30mL／min，检测器温度380℃加热数小时后将系统恢复至正常操作温度。

7. 2氢火焰离子化检测器的清洗

 当沾污不太严重时，可不必卸下清洗，此时只需要将色谱柱取下，用一根管子将进样口与鉴定器联接起来，然后通载气并将检测器炉温升至１２０度以上，从进样口先注入２０微升左右的蒸馏水，再用几十微升丙酮或氟里昂（Ｆreon113等）溶剂进行清洗。在此温度下保持１－２小时检查基线是否平稳，若仍不满意可重复上述操作。 当沾污比较严重时，必须卸下清洗。卸下收集极，正极，喷嘴、绝缘垫圈等，先将其放在水中进行浸泡数小时，用丙酮或酒精清洗，洗净后的各个部件，要用镊子取出放置于烘箱中烘干。装配时也要小心，否则会再度沾污。装入仪器后，先通载气３０分钟，再点火升高检测室温度，最好先在、１２０度保持数小时之后，再升至工作温度。 
7.3汽化室的清洗

一般的高温汽化室……………

进样器比较容易污染，特别是汽化管容易污染，为此清洗进样器就显得比较重要。先拆下色谱柱，旋下散热圈，取出密封硅橡胶垫和汽化管，把散热圈及汽化管用丙酮或酒精清洗然后烘干。进样器管子内壁可用丙酮或酒精棉球直接多次穿洗。穿洗后用大流量载气吹一下（主要吹掉棉球纤维并吹干溶剂），随后装好汽化管和色谱柱，放入新的密封硅橡胶垫，旋紧散热圈。

7.4气体进样器清洗

如发现阀的气密性差或被污染有经验的操作者可以对六通阀进行拆洗，但应注意阀体和阀瓣的密封面只准用柔软的棉织品擦、溶剂应用易挥发的己烷、丙酮、三氯甲烷等，清洗后用干燥空气吹干。

8.常见故障及处理

8.1  TCD热导检测器

 

	故障
	可能的原因
	检查及校正

	1．仪器不能启动、检测器不加热或同时报警
	电源不通

TCD处于OFF状态

加热棒坏

测温铂电阻断路

保险管烧坏

变压器烧坏
	检查电源

将开关置于ON

更换加热棒

更换铂电阻

更换

更换

	2．不出峰
	载气气路不通

漏气

仪表偏转超满量程

灵敏度太低

样品被吸收

数据处理器的毛病
	检查TCD 

做载气捡漏实验

零点调节

检查电流值与样品量

做重复实验，检查分析条件

短路输入信号，检查操作错误

	3．基线不稳
	供给的电压波动

数据处理器的毛病

信号接头接触不良

漏气

检测器污染

管道污染

柱劣化

气化室污染

载气不纯

质量流量控制器（或压力调节器）毛病

空调的影响

流量控制器净化不够

TCD元件故障

TCD控制器故障
	用万用表或示波器检查

短路输入信号，检查操作错误

振动信号接头

做捡漏实验

溶剂清洗检测器

更换管道

更换或老化柱子

溶剂清洗

更换或过滤

更换

停止使用空调

重新净化

更换

维修或更换



	4.出现噪音  
	电源噪音

数据处理器毛病

灵敏度太高

零点调节的故障

TCD热丝污染

元件振动

数据处理器被电磁波干扰

TCD元件故障
	更换电源或加滤波装置

短路输入信号，并检查操作错误

检查电流值及样品值

更换

净化或更换TCD元件

检查风扇电机垫

远离无线电收发机或震荡器

更换

	5．峰变宽
	载气流速低

柱温低

存在死体积

柱劣化

e.柱选择错误（类型或长度）

g.气化室或检测器温度太低
	增大流速

提高柱温

检查柱接头

更换或老化柱子

更换柱子

提高温度



	6．峰变尖
	a.载气流速高

b.柱温高

c.柱劣化

d.柱选择错误（类型或长度）
	a.降低流速

b.降低温度

c.更换或老化柱子

d.更换柱子

	7．峰拖尾
	a.玻璃衬垫损坏

b.进样量太多

c.柱选择错误

d.气化室污染
	a.更换

b.检查电流值及样品值

c.更换柱子

d.溶剂清洗


8.2 FID氢火焰检测器

	故障
	可能的原因
	检查与维修

	1.FID没点火

火焰熄灭
	氢气流量小和空气流量大

检测器温度低

喷嘴堵塞

气路堵塞或泄漏

点火枪不放电
	增加氢气减小空气流量

提高温度

清洗或更换

疏通气路

更换电池

	2．不出峰
	火焰熄灭

嘴头无高压

漏气

仪器满量程偏转

灵敏度太低

样品吸收

数据处理器的毛病
	重新点火

用万用表检查

做漏气检查

旋转零点调节检查

检查范围与样品量

重复实验，检查分析条件

短路输入信号，检查操作是否正确

	3．基线不稳
	电源电压波动

信号电缆没接上

漏气

检测器污染

管路污染

柱污染

样品器气化室污染

载气不纯

质量流量控制器（调压器）故障

FID控制器毛病
	用万用表或示波器检查

振动信号电缆

做漏气实验

拆开清洗

更换

更换或老化柱子

用溶剂清洗

更换载气或接过滤器

更换

更换或维修

	4．有噪音
	电压噪音

零点调节器故障

喷嘴污染

FID控制器故障

数据处理器毛病

FID信号电缆没接通

空气源硅胶劣化
	更换电源或接滤波器

更换

拆下清洗

更换或维修

短路输入信号，检查操作是否正确

拆开清洗

更换

	5．峰变宽
	载气流量低

柱温低

存在死体积

柱劣化

柱选择错误（类型或长度）

样品气化室或检测器温度低
	增大流量

提高柱温

检查柱接头

更换或老化柱子

更换柱子

升温

	6．峰变尖
	载气流量高

柱温高

柱劣化

柱选择错误（类型或长度）
	降低流量

降温

更换或老化柱子

更换柱子

	7．峰拖尾
	玻璃衬管损坏

进样量过大

柱选择错误

样品气化室污染
	更换

检查范围与进样量

更换柱子

溶剂清洗

	8．出现反常峰
	进样隔膜出现鬼峰

样品分解（或变化）

以前出现的峰重新出现

玻璃衬管污染

进样隔膜有刺孔
	老化隔膜

检查分析条件及样品准备方法

老化柱子

清洗衬管和样品气化室

更换


9. 附录

9.1备件及附件清单……………………………………………………………………………………………………………………….……

9.2气体流量图………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.3气路流程图（变压器油专用）

方法简述
一、绝缘油中溶解气体组分含量的测定
　　用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量，是判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障，以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。
　　c二、绝缘油中含气量的测定
　　绝缘油的含气量是油质监督的一项比较重要的指标。目前根据DL/T450-1991 方法制定的二氧化碳洗脱法仅适用于不含酸性气体的油品测定，而根据DL/T423-91 方法制定的真空压差法又因真空仪器的不易普及而存在一定的局限性。
　　GC2003型变压器油色谱分析系统的流程设计完全符合中华人民共和国电力行业标准DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》中有关色谱流程设计的规定。该机配备了高灵敏度的热导检测器和氢火焰离子化检测器，以及一个镍触媒转化炉，可实现对变压器油中溶解的五种气体组份： 氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳的全部测定。其性能满足DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》中对气相色谱仪的要求。

[image: image8.jpg]{FIDT





9.4分析谱图   （变压器油专用） 

标准气体组分含量（单位：μL/ L）
　　　　H2:1008 O2:5.41% CO:712 CO2:3016
　　　　CH4:101 C2H4:101 C2H6:99 C2H2:48

（1）标准气色谱图：
[image: image9.jpg]| A|’i




（2）标气稀释100倍色谱图
 [image: image10.jpg]



