[image: image6][image: image7.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

牛胆粉 分析报告

———仙游县南丰生化有限公司                      

一、检测方法：

客户提供。

二、客户要求：

探索出合适的色谱条件，使牛胆粉中各组分达到分离要求。

三、方法原理

试样用反相液相色谱分离，蒸发光散射检测器检测。

四、试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 甲醇：色谱纯

4.1.3 水：纯净水

4.1.4 三氟乙酸：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+蒸发光散射检测器）

五、样品制备

5.1 样品溶液

准确称取样品适量，用甲醇溶解并稀释制成2mg/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。

六、仪器条件

6.1 仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 流动相A：乙腈；流动相B：0.2%三氟乙酸，按下表进行梯度洗脱。
	时间/min
	流动相A/%
	流动相B/%

	0-30
	25-52
	75-48

	30-45
	52
	48


c) 流速: 1mL/min

d) 蒸发光散射检测器: 漂移管温度110℃，载气流速2.5L/min
e) 柱温: 40℃

f) 进样量:10 μL 

七、分析结果

7.1 样品溶液谱图及结果 

 [image: image1.png]140)

120

8 5 2

P 2em

15263

28198
EES

E 2o

g

5

0

2

o

0

e 2 2 26 2 2 W 2 % % B 4 @2 @
Imin]




[image: image2.png]SHTATRE

BF ANE LREETE = R HES a8 &X
[min] [uv] [uv#min] %]
i 3] 2658 48240 7012 269600 00000 BB
2 2 15263 65029 139 4367R2 00000 BV
3 3 21575 23154 4291 164990 00000 W
4 i 2076 6162 1256 48258 0.0000 w
5 5 28199 7306 1726 66351 00000 W
6 26 30893 1571 365 1.4041 0.0000 w
= 151462 26008 100.0000 0.0000



[image: image3.png]RYOHNE

At 250mn FERTE:
BF AfNE fREEITE] >3 =i AR ARE SBE  EBE
[min] [=E3 R BR  RK BF
1 21 2658 0.0000 2531 0 0 0000  1.653
2 22 15263 4742 51650 35227 140007 52663  1.228
3 23 21575 7171 95688 7364 204254 23116 1.097
4 4 2076 7.30%5 79235 61304 245214 1694 1246
5 25 28199 96092 100878 82757 331029 18359 0950
6 26 30893 10625 117078 97798 391191 7.540  1.051





7.2 连续两针重复性谱图及结果 

[image: image4.png]150,
140
120
120
110

ozBesgodzed

“10)

S

P 5208

ol X1
EES

g

g

o

2

0

3

T 2 2 2% % 2 W 2 % B B 0 @2 &%
[min]




[image: image5.png]BF @5s KENE RENE TR GR &% an a2

. RSD i RSD  FSE  RSD  FHE

Lmin] 3] [uV*min] 3] [uvl 3] %]
1 ) 2682 0213 6903 2234 46532 5193 0.000
2 & 15228 0319 11388 0363 65108 0172 0.000
3 s 21.560 0.101 4261 101 22676 2981 0.000
4 22055 0137 1276 2325 6102 1391 0.000
5 s 28.185 0.074 77 07R 7323 0328 0.000
6 45 30878 0.067 %4 0361 1485 8240 0000





说明：以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：张啸敏                                                    审核：金迁

联系方式：15657600557                                             分析日期：2022.12.26

_1234567890.doc


F U L I












