[image: image16][image: image17.wmf]F U L I

                      



石油醚和乙酸乙酯混合溶剂样品 分析报告

                                                        -----甘肃瑞德林生物有限公司
客户要求
石油醚和乙酸乙酯混合溶剂的分析。

二、仪器和材料
2.1 福立GC9790Plus气相色谱仪

2.2 反控工作站

2.3 FL1092T自动进样器
三、实验结果
3.1 色谱条件

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9790Plus)

检测器：宽量程FID氢火焰检测器

色谱柱：RBX-WAX/30m*0.32mm*0.5μm
载气：N2 恒流：1.0ml/min 分流比：30：1
	COL：50℃(2min）-15℃/min-200℃（2min）
INJ：200℃      DET：240℃ 

进样量：0.2μL      


3.2  石油醚的分离谱图及结果

[image: image1.png]bA

eazs (v

AR

Lows fFLEND

nvew LEEd

A5

2000000
7000000
00000
200000
00000
30000
200000
1000000
oom

oo

200

%

2%

[Uni: min]




全景图

[image: image2.png]0

50

wom

800

000

2500

200

5000

000

5o

oom

<o

bA

{37

b a5

ok

2%

%

)

[Uni: min]

2%

0o

200

oo




放大图

[image: image3.png]iigF | $R5iE | R | FAgEEimnl | IESIAl | IEERDIFATS) | IEEAD | SE%]

1 3053 0023 20618 39840 00102 00102
2 3192 002 16156 761773 L10®  L10%
3 Ee) 0022 60754 GE62EEE 25,4437 25,4437
2 328 0041 71683223 1SBI6595.5 46,4558 464558
s 3345 0024 351760 5309453 LS5 15535
5 3.3 0024 308375 S40M36  Lsse7  Lses7
7 3474 0025 2501836 490121 126034 126034
B 3517 0025 217196 301852 0811 0311
s 3504 0037 132263 2845633 0838 08358
1 3687 002 14527010 246BLE 86593 86593
1 3784 0.034 2318 57 00015 0.0015
2 328 0030 1406544 2630082  0.7901 0.7901
5 3384 003 0633 705 0022 0022
1 5.3 0032 a1 61344 00180 00180

it 18544310.5 340465393  100.0000 100.0000




3.3  混合溶剂1的分离谱图及结果

[image: image4.png]P4
500000

Lo ey

1675 (51)

azar(r))

oSATREE.

a0ge (1)

8oL€ (01
vere (2) %

7520000

22000

700000
750000
200000
1850000
0000
00

oo

200

%

2%

[Uni: min]




全景图

[image: image5.png]oo

200

7

2%

£
£
s
1626 (51)
azgy (p))
g
908 (1)
s
g H
g 8 8 g
g3 8 5 g o8




放大图

[image: image6.png]g

BEEREBoavamaun

HE

TETH

ARERR B [min] | FUEEE (min]

.15
3208
3.267
3362
3405
3457
.44
3537
3614
3708
3806
3350
2008
452
5291

0.023
0.022
0.0%6
0.025
0.02¢
0.025
0.0%6
0.027
0.057
0.028
0.035
0.030
0.030
0.028
0.052

UE=rA]
68073.4
a6627.9
8018012.2
160455.6
22228
74503.1
26686245
376356.6
2353841
21751245
3342
207130
63%6.3
0.4
76
20028875.0

USEHRIAS]
115950.1
65000761
16346825.0
2444366
5705445
1097045.3
212367
5571338
034882
4530016.5
728
602215
107863
13305
17506
357515186

UEEAAL%] | SE%]
03228 0.3229
181813 18,1813
5723 a7
0683 0683
27158 2718
30685 3.0685
12,3665 12.3666
15583 1553
1303 13803
12678 12678
00020 0.0020
12673 12873
0032 0.0302
00037 0.0037
000%  0.00%

100.0000  100.0000




3.4  混合溶剂2的分离谱图及结果

[image: image7.png]bA

0825 (51

gy

VOB LR,

\oge (1)

eoze o))
o8re (1)

2000000
7000000
00000
200000
00000
30000
200000
1000000
oom

o

200

%

[Uni: min]




全景图

[image: image8.png]0

50

wom

800

000

2500

200

5000

000

5o

oom

<o

bA

O30T

= anass

(15)5.280

ok

%

)

[Uni: min]

o%

200

o




放大图

[image: image9.png]g

BEEREBoavamaun

E:baE]

TETH

AREZR Elmin] | FEEF min]

3157
300
3.265
3359
3403
3453
3490
3533
3610
3703
3801
34
2000
4516
5.280

0.02¢
0.022
0.027
0.025
0.025
0.0%6
0.0%6
0.028
0.0%
0.028
0.053
0.030
0.030
0.028
0.052

UERRFA] | USTEHALFA"S]
ML 1714
45355038 63425308
T4 158036737
1633370 250167.2
679284 10882138
5407629 12501801
20271 43254482
s T00L1
261203 5925892
21936921 4654555.7

72,1 76.7
2474 521943
smas 178
82240 152542
14126 30867

19841537.1  35719119.9

ST
0.3459
17.7567
242453
0.7004
3046
35000
12.10%
20168
15190
13,0310
0.0027
16299
0.0416
0.0427
0.0086
100.0000

BB
0.3459
17.7567
242453
0.7004
3046
35000
12.10%
20168
15190
13,0310
0.0027
16299
0.0416
0.0427
0.0086
100.0000




3.5  混合溶剂3的分离谱图及结果

[image: image10.png]bA

2z Gy

o0y (r1)

SHAERLED.

ease (1)
vege 1)
zare ()

2000000
7000000
00000
200000
00000
30000
200000
1000000
oom

o

200

%

[Uni: min]




全景图

[image: image11.png]0

50

wom

800

000

2500

200

5000

000

5o

oom

<o

bA

o

51

Zii

[GDEREE)

e (144508

as)5272

ok

%

)

[Uni: min]

o%

200

o




放大图

[image: image12.png]ligF

BEEREBoavamaun

e

TETH

AREBRTAlimin] | FigERmin]

3150
3.1
3.257
3351
3395
ey
3482
3525
3501
3604
3793
335
301
2508
527

0.025
0.022
0.027
0.02¢
0.02¢
0.025
0.025
0.027
0.0%
0.028
0.053
0.030
0.030
0.028
0.052
Hit

EEA]
59118
a757637.2
7608232.8
188137.1
5781064
6871537
2503476.8
3630202
2179357
19629193
)
238308
65512
8580
1750.6
19266918.0

UEEAALFA™S] | ISR (%]

156209.0
6521003.5
15555443.1
246195
s1317.7
10088836
41277356
5426264
450625.0
4136310.6
736.7
2452625
111305
38067.0
3782
342443628

0.4562
18,2470
50248
08311
26028
23461
12,0538
1555
13158
12,0806
0.0022
13003
0.0325
0.1112
00111
100.0000

S8
0.4562
18,2470
50248
08311
26028
23461
12,0538
1555
13158
12,0806
0.0022
13003
0.0325
0.1112
00111
100.0000




3.6  混合溶剂4的分离谱图及结果

[image: image13.png]bA
2000000

7000000

00000

200000

o

200

[Uni: min]

%




全景图

[image: image14.png]0

50

wom

800

000

2500

200

5000

000

5o

oom

<o

bA

e (4460

(15)5.280

ok

%

)

[Uni: min]

o%

200

o




放大图

[image: image15.png]ligF

BEEREBoavamaun

e

TETH

AREBRTAlimin] | FigERmin]

3,060
318
3105
3.2%
3351
3394
3481
3524
3600
3802
379
333
38
2503
5.266

0.023
0082
0.022
0.038
0.02¢
0.02¢
0.025
0.0%6
0.057
0.028
0.033
0.028
0.030
0.028
0.052

IES[fAl
156.9
1473817
5961369.6
7310%06.7
3147644
2175%.3
23173411
2721580
159%62.9
15584447
265
1745153
5073.2
150%8.5
19953
18701656.3

UEEAALFA™S] | ISR (%]
25010 0.0073
35318 03512
SI7LI  23.8%0
17482129 459616
75603 L3879
648354 L8703
3058 132017
o%m8ls 1148
3506 0.3685
25866 0,508
6042 0.0018
755 0.3683
664 0.0251
328046 0.0%0
B4 00126
34263863.5  100.0000

S8
0.0073
03512

23830
59616
137
18703
132017
1148
0.3685
5.5018
0.0018
0.3683
0.0251
0.0960
0.0125
100.0000




以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 地址：四川省成都市成华区成致路50号                               邮编： 610052
 分析员：罗丹                                                     审核： 金迁

 电 话：15657600025                                               时间：2022.12.30


_1234567890.doc


F U L I












