[image: image28][image: image29.wmf]F U L I

                      



苯系物-双路顶空  分析报告

1、 仪器和材料

1.1  福立GC9720气相色谱仪，宽量程FID检测器

1.2  HS930全自动顶空进样器

1.3  反控色谱工作站

二、溶液配制

2.1  苯系物储备液配制

分别称取约0.1g二氯甲烷、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,3-二氯苯和萘于25mL容量瓶中，用甲醇定容。取100μL的苯系物母液于10mL容量瓶中，用甲醇定容，配制成400mg/L的苯系物储备液。

2.2 标准系列溶液配制

2.2.1 一级标准溶液配制
取10μL苯系物储备液和50μL 2种内标混合溶液（2000mg/L）于样品瓶中，加890μL甲醇，配制成浓度为10mg/L的一级标准溶液（内标100mg/L）。
2.2.2 二级标准溶液配制
取20μL苯系物储备液和50μL 2种内标混合溶液（2000mg/L）于样品瓶中，加930μL甲醇，配制成浓度为20mg/L的二级标准溶液（内标100mg/L）。
2.2.3 三级标准溶液配制
取50μL苯系物储备液和50μL 2种内标混合溶液（2000mg/L）于样品瓶中，加900μL甲醇，配制成浓度为50mg/L的三级标准溶液（内标100mg/L）。
2.2.4 四级标准溶液配制
取80μL苯系物储备液和50μL 2种内标混合溶液（2000mg/L）于样品瓶中，加870μL甲醇，配制成浓度为80mg/L的四级标准溶液（内标100mg/L）。
2.2.5 五级标准溶液配制
取100μL苯系物储备液和50μL 2种内标混合溶液（2000mg/L）于样品瓶中，加850μL甲醇，配制成浓度为100mg/L的五级标准溶液（内标100mg/L）。

3.1 分别10μL取标准系列溶液（2.2） 于10mL顶空瓶中，加10mL水，每个浓度配三个，加盖密封，摇匀待测。
三、实验

3.1 色谱条件
	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus+HS930)

检测器：宽量程FID检测器

色谱柱1：RBX-624/60m*0.25mm*1.4μm

色谱柱2：RBX-WAX/60m*0.25mm*0.25μm

载气：N2   恒压：175kPa  

分流比：20：1
	COL：40℃(1min）-5℃/min-160℃-20℃/min-230℃（7min）

INJ：200℃      DET：230℃ 

平衡温度：85℃  取样针温度：100℃
阀箱温度：105℃  传输管温度：150℃
平衡时间：50min  定量方法：内标法


3.2 典型谱图

3.2.1  0.2mg/L苯系物典型谱图（RBX-624/60m*0.25mm*1.4μm）

[image: image1.png]L]

-

E

YOEE=T Vo (01

FEZevoenc(e)

Fi"f'e06°62 (8) ——]

ST gy

e —

w2

vigel(s)

Ed'eeral () ——

EE N0 (E) ——]
Fewel @) —

e a8

200

2107

1291

s
s
e
077

s
7085
st

2z

)
[Unit: min]

o

%




[image: image2.png]UgF | A58
SR

EBoavwomawne

875
13419
14017
18,133
18614
235
278
2398
5.3%
2415
34104

AREZR Emin] | FUEEF min]

0.051
0.061
0.061
0.06¢
0.067
0.065
0.069
0.066
0.047
0.051
0.058

UEERIA] | USTEALATS] | USR]

712
21528
674
2077

s56.4
24656
50%.5
2%.4
1656.6
2077
8826
239623

o19.7
B599.4
157%9.1
103055
2376
103533
213989
04493
5037.4
74317
35654
95339.3

0.95%
88727
16.4850
10.752
24829
10,8027
2953
0.85%
5.2561
7.754
3702
100.0000

BB
0.35%
88727
16.4850
10,752
2489
10,8027
2953
5.85%
5.2561
7.75
372

100.0000




3.2.2  0.2mg/L苯系物典型谱图（RBX-WAX/60m*0.25mm*0.25μm）
[image: image3.png]L]

Foeosz(e))

\szez () —

FEeUmoizon —

i "f'00s ) (8) —

=B =

Eii'ezss
H2EM ez (1)

Foevale) ——

FEEG o

10000
10
200
oo
000
s0m
20w
700
som
50

40w

)
[Unit: min]

o

%



[image: image4.png][

BEEoavonaune

7.203
7.4%
843
5.206
o723
12,103
12.3%
12,534
13500
2104
23251
20035

0.052
0.035
0.0%
0.0%0
0.0%0
0.084
0.085
0.085
0.0%
.08
0.050
.03

1146
993.4
17160
22
10187
098
9330
958.7
8020
005
5645
28
8974.1

2330
2235
0176

5968
26030
%117
26915
28039
2035
12572
7.4
0.7
24050.9

AR iElmin] | SRS Imin] | UEIFA) | ISTRARIFATS) | USTRR(%]

0.3689
5.2451
16,7095
24813
105229
108591
11,1908
116581
53935
5272
7.3943
3.45%
1000000

S8
0.3689
5.2451

16,7095
24813
105229
108591
11,1908
116581
53935
5272
7.3943
3.45%
1000000




3.3 标准曲线

3.3.1 前路（RBX-624/60m*0.25mm*1.4μm）

[image: image5.png]Lo

0s

0s

0

os

0

o3

0z

00

BF I © AAiS1.000000% ©/Ci) , HBEFEC 100000 PR
AL
oo 0o ) ) ) ) ) ) ) ) o0

et

(R




[image: image6.png]00

00

00

00

00

00

ZERE - BREPIE 0 A/AL = 0.000451 + 0.028083+ (C/Ci) , 1BERA: 0.99928 PR
AL
s ) ) 1000 =) 2o

et



[image: image7.png]0

os

0

o3

0z

00

F o EESTE 0 WAL= -0.002783 + 0.273535 C/Ci) , {BRAH

AL

0.99993

s

)

)

1000
et

=)

2o



[image: image8.png]0s

0

os

0

o3

0z

B . EREPSIE c AAL = -0.002848 + 0.327T431x (C/Ci) , {EERA 099997 PR
AL
s ) ) 1000 =) 2o

et



[image: image9.png]0z

0z

0z

S 0 EEPSIE 0 MM = -0.000117 + 0.0T4S19% (C/Ci) , 1RERH: 0.99932 PR
AL
s ) ) 1000 =) 2o

et



[image: image10.png]0s

0

os

0

o3

0z

TE . EBEFSIE 0 AAL = -0.002846 + 0.327445x (C/Ci) , IBEFE: 0.99995 PR
AL
s ) ) 1000 =) 2o

et



[image: image11.png]20

e

Lo

0s

os

o3

00

ERTEE - IR 0 AL = 0.004702 + 0.345599% (C/Ci) , 1REFRH: 0 99892 PR
AL
s ) ) o0 =) 2o 2% 5000 B=) oo

[



[image: image12.png]0

os

0

o3

0z

00

PRE
AL

BREEFTIE M = -0.013765 + 0.310304% C/Ci) , BAFE

0.99880

s

)

)

1000
et

=)

2o



[image: image13.png]Lo

0s

0s

0

os

0

o3

0z

00

EF1e

AL

BREEFSIE © AZAi=1.000000% C/C3) , 1S

2

1.00000

oo

0o

)

)

)

)

et

)

0o

)

)

o0

RES



[image: image14.png]0s

0

os

0

o3

0z

L3-TEF 0 EEHIE 0 AL = 0.004304 + 0.316183x ©/Ci) , 1BERH: 09974 PR
AL
*
*
s ) ) 1000 =) 2o

et



[image: image15.png]0

os

os

0

0

o3

o3

0z

0z

F o OEESIE c WAL= 0.0427T1 + 0200154 C/Ci) , AR
Wi

0.98587

s

et





3.3.2 后路（RBX-WAX/60m*0.25mm*0.25μm）
[image: image16.png]Lo

0s

0s

0

os

0

o3

0z

00

BF I © AAiS1.000000% ©/Ci) , HBEFEC 100000 PR
AL
oo 0o ) ) ) ) ) ) ) ) o0

et

(R



[image: image17.png]00

00

00

00

00

00

ZEEE 0 BREPIE 0 A/AL = 0.00197T4 + 0028582+ C/Ci) , 1BERA: 0.99836 PR
AL
s ) ) 1000 =) 2o

et



[image: image18.png]0

os

0

o3

0z

00

F o EESIE 0 A= -0.000248 + 0.274369x C/Ci) , {BRFH

AL

0.99958

s

)

)

1000
et

=)

2o



[image: image19.png]0z

0z

0z

Exd
AL

BRSEFTE  A/AL = 0.002106 + 0.073900% C/Ci) , 1EXFSL 099944

s

)

)

1000
et

=)

2o



[image: image20.png]0s

0

os

0

o3

0z

B . ERESIE 0 A/AL = 0.000272 + 0.325398% (C/Ci) , 1RERA: 0.99997 PR
AL
s ) ) 1000 =) 2o

et



[image: image21.png]0s

0

os

0

o3

0z

TE . EBEFSIE 0 AAL = -0.002361 + 0.326608% (C/Ci) , IBRFE: 0.9999¢ PR
AL
s ) ) 1000 =) 2o

et



[image: image22.png]0s

0

os

0

o3

0z

HIRE
AL

BRSEFIE  A/AL = 0.000583 + 0.33TT4T* C/Ci) , 1EXFSL 099979

s

)

)

1000
et

=)

2o



[image: image23.png]0s

0

os

0

o3

0z

BZRE
AL

EREFTE © M = -0.001675 + 0.350330% C/Ci) , AR

099992

s

)

)

1000
et

=)

2o



[image: image24.png]0

os

0

o3

0z

00

PRE
AL

BREEFTIE A = -0.000S51 + 0.301316% C/Ci) , AT

0.99985

s

)

)

1000
et

=)

2o



[image: image25.png]Lo

0s

0s

0

os

0

o3

0z

00

EF1e

AL

BREEFSIE © AZAi=1.000000% C/C3) , 1S

2

1.00000

oo

0o

)

)

)

)

et

)

0o

)

)

o0

RES



[image: image26.png]0s

0

os

0

o3

0z

BREEFTIE © MA = 0.004321 + 0.354052% C/CH) , HBRFEL

0.99912

s

)

)

1000
et

=)

2o



[image: image27.png]0

os

os

0

0

o3

o3

0z

0z

o MR C MM S 0.053823 + 0.2044T2¢ (0/Ci) , 1BAFEL 0.98418 PR
AL
s ) ) 1000 =) 2o

et




4、 数据汇总

	组分名
	前路（624）
	后路（WAX）

	二氯甲烷
	0.999
	0.998

	苯
	0.999
	0.999

	四氯乙烯
	0.999
	0.999

	甲苯
	0.999
	0.999

	乙苯
	0.999
	0.999

	对二甲苯
	0.998
	0.999

	间二甲苯
	0.998
	0.999

	邻二甲苯
	0.998
	0.999

	1,3-二氯苯
	0.997
	0.999

	萘
	0.985
	0.964


说明：因萘存在干扰，所以目前线性比较差，以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                               邮编： 317500
  分析员：金迁、陈青青                                              审核： 金迁

  电 话： 15657600119                                             时间：2022.08.08

_1234567890.doc


F U L I












