[image: image18][image: image19.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

1-(4-碘苯基）乙胺 分析报告

———湖北康立德生物医药有限公司                      

一、检测方法：

福立提供。

客户要求：

1-（4-碘苯基）乙胺纯度分析。

方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 水：纯净水

4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090紫外检测器）

五、样品制备

5.1 一号溶液：取纯化的纯度约80%的样品适量，用流动相（60%甲醇水）稀释成体积浓度为0.024ml/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。 

5.2 二号溶液：取纯化过的纯度约80%的样品适量，用流动相（60%甲醇水）稀释成体积浓度为0.005ml/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。 

5.3 三号溶液：取未纯化的未知纯度样品适量，用流动相（60%甲醇水）稀释成体积浓度为0.01ml/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。 

六、仪器条件

6.1 仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 甲醇：水=60：40
c) 流速: 1mL/min

d) 紫外检测器: UV 254 nm

e) 柱温: 25℃

七、分析结果

7.2 一号溶液谱图及结果（进样量5ul)

[image: image1.png][mau]

1,00}
g

200}

100

ool

00l

a00f

700}

o0l

E

o0l

00} G @z B 58 8 ]
2001 aE B8 S S 5 A 4

20 2 28 e 2 g 8 &

o

VT 231567 SN RRNB BT RRA 2 2B N EHT BB N



[image: image2.png]SHTEERER

&F ANE LREEITE] 5] R S B
[min] [uaul [uAUxs] [%]
1 2638 222869 120341 09914 09914 BV
2 2746 104864 502846 0526 0546 W
3 3033 20633 2089178 18488 1888 W
4 3521 14075188 9365844 828814 28814 W
5 3893 412522 842743 322% 32% VB
6 4534 86539 170691 15068 15068 +BV
7 4948 128734 989629 08758 087588  +VB
8 6750 14128 9996 00841 00841 +BB
9 6998 13300 81022 00717 00717 +BB
10 7861 107887 983796 08706 08706 +BB
1 10267 1448 140802 01244 01244  +BB
12 10812 87810 1038436 09189 09189 +BB
13 1924 2515 1545141 1.3673 13673 +BV
14 20639 19%75 581254 05144 05144 +VB
15 206 102744 242067 24273 24273 +BB
1 27624 65609 1998921 1.7689 17689 +BB
Bt 15686685  11300350.5 100.0000 100.0000



[image: image3.png]REOHIE

A 250mn FERTE:
&F ANE LREEIE >3 53 AR ARE HBE  BE
[min] [=E3 R BR KRR BF
1 2638 0.0000 6312 [ 0 0000 142
2 2746 00412 8 3 0788 1570
3 308 01500 37 46 1395 0731
4 3521 0338 4% 745 22688 1280
5 3893 04759 576 204 1974 1088
6 454 07191 160 641 1591 1913
7 4948 08758 2180 8720 1040 0881
8 6750 15590 7780 31042 939% 0912
9 6998 1652 10108 40430 1384 0918
10 7861 19803 789 20437 4148 1031
1 10267 2896 131 5445 9507 1201
12 10812 30002 10592 42368 1879 1114
13 19224 62884 1260 41 7715 1215
i 20639 6828 9979 39916 10% 0976
15 206 7.3506 12660 BOB41 1972 1208
16 27624 9.47%0 15263 61054 7493 1.083





7.2 二号溶液连续两针谱图及结果（进样量10ul)

[image: image4.png]EEE

2647
G030
4053

7880

15538
2738

2162
27820

7

73567

T2 13 16 15 16 17 18 18 20 21
[mn]

DnaEBT B BN



[image: image5.png]BF ANE LREBEITE] ] EER S B
[min] [uaul [uaUxs] 3]
1 2647 74814 1370611 30190 3019 +BV
2 3592 3574273 30084347 86.0007 8007 +W
3 4031 90598 12082 27077 27077 +VB
4 4953 44106 205796 06515 06515 +BB
5 7880  38%4 36046 07940 07940 +BB
6 10299 6841 7561 01667 01667 +BB
7 10851 20033 36%18 08009 08009 +BB
8 155% 11944 53737 12638 12638 +8BB
9 207% 6837 16925 03016 03016 +BB
10 2162 4723 128977 24824 24824 +BB
1 27824 25416 781622 17217 17217 +BB
= 304374.9 45399022 100.0000 100.0000



[image: image6.png]RYOHNE

At 250mn FERTE:
BF AfNE fREEITE] >3 =i AR ARE SBE  EBE
[min] [=E3 R BR  RK BF
1 2647 0.0000 5% 0 0 000 1618
2 352 03570 3302 29 914 2678 082
3 4031 0525 1954 20 920 140 1099
4 4953 08708 12453 2608 10793 3409 1099
5 7880 19767 16298 7187 28748 13833 1064
6 10299 28903 18789 10385 41418 88% 1046
7 10851 3000 17339 9 3943 178 1074
8 155%  4.8687 2179 1500 599 5657 0884
9 207% 68327 21934 16691 66763 5513 1083
10 2162 73716 16028 12428 4971 2270 1130
1 27824 95103 18470 15123 60491 7.474 0948




[image: image7.png]2821

EE

76

15525
273

2148
27778

T2 13 16 15 16 17 18 18 20 21
[mn]

DnaEBT B BN



[image: image8.png]SHTEERER

&BF A5% RER 3 EER HES sE &X
[uaAu] [uAU*s] [£3
1 2821 8730 1397539 30627 30827 BV
2 3592 3596162 30380782 86.0223 8023 W
3 4037 88173 1201121 27111 27111 +VvB
4 4951 44281 0140 06578 06578 BV
5 7876 38400 36%00 07942 o7s2 VB
6 10293 686.4 77351 0169 016% BB
7 10849 29163 370094 08084 08084 BB
8 1585 1711 5659 1259 12500 +8B
9 20733 9.9 139761 03053 03053 +BB
10 218 42070 151421 25151 25151 VB
1 21779 25841 780584 1.7051 17051 BB
Bt 397609.4 45779752 100.0000 100.0000



[image: image9.png]RYOHNE

At 250mn FERTE:
&F 4A8% RER =3 353 HE HEE E -
[=E3 BiR BR Rk =k
1 2821 00000 692 0 0 000 0643
2 352 02733 276 151 64 2274 08R
3 4057 04313 1803 164 655 1416 1088
4 4951 07584 12283 275 998 3279 1105
5 7876 1792 16104 6835 26538 1373 1072
6 10203 26490 18255 920 382 874 1089
7 10849 2864 712 977 78 174 1065
8 15525 45039 2045 1370 5478 5500 0853
9 20733 63505 21743 16229 64918 536 10%2
10 2146 68515 15892 12101 48405 2240 1153
1 27779 88485 18889 15208 6002 7475 1027





连续两针重复性谱图

[image: image10.png]<)
ool
)
o ¥
a5
3 300]
Ean
)
10
o0 zlE g g #E % g g g
50} B " 22 2 g ® &
o
T I3 1567 i NN AN G RN RND A EBBEBABE W
[min]
W mrE RENE wENm WE O _WE &% _ZE &
RSD SFISE RSD FiSE RSD FiSE RSD
[min] [ [uAUss] [ [uat] [ 8] [
1 2734 4483 1384075 1.376 80772 10432 3036 0785
2 3592 0013 3923256 5 0534 3585218 0432 86.056 0.0%6
3 4034 017 1235202 0678 89385 1918 2709 0.087
4 4952 0019 298468 1.266 44194 0.280 0655 0675
5 7.878 0.039 362023 0616 38382 0.066 0794 0026
6 1029 0043 76506 1563 6853 0237 0.168 0972
7 10850 0013 366856 1.248 29098 0316 0.805 0658
8 15530 0053 57504.8 032 11828 1393 1.261 0268
9 20734 0.008 138343 1.449 666.8 0657 0303 0859
10 22154 0051 1139199 1517 41896 0586 2499 0927
il 27.802 0114 781103 0034 25628 1173 1713 0684





7.3 三号溶液连续两针谱图及结果

[image: image11.png]aps2t

HH

HEEEEEEEN

[

3 3 & 5 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 24 25 26 27 28 28 30

7



[image: image12.png]SHTEERER

&F ANE LREEITE] 5] R S B
[min] [uaul [uAUxs] [%]
1 3057 12935 Z98a25 23206 2326 +BB
2 358 23559 158260 01316 01316 +BB
3 7860 604315 BO78TI7 4972 4972 +BB
4 12953 28597 417208 03470 03470 +BB
5 14116 103926 1622855 1.349 1349%  +BB
6 15000 55610 146107 12158 12158 +BB
7 17548 5917097 85494357 711007 711007 +BB
8 18712 53503 450174 03744 03744 +BB
9 20705 966319 21171499 17.6071 176071 +BB
10 25657 28948 690167 05740 05740 +BB

L 7911109 120244029 100.0000 100.0000



[image: image13.png]REOHIE

A 250mn FERTE:
&F ANE LREEIE >3 53 AR ARE HBE  BE
[min] [=E3 R BR KRR BF
1 3067 0.0000 683 [} 0 000 0643
2 3508 04771 5501 124 498 160 0980
3 7860 15710 15448 5768 20073 19417 1004
4 12953 32373 15977 925 372 15410 1006
5 4016 36175 1806 11107 44427 2809 1025
6 15000 3.9069 5276 35 179 144 1617
7 1758 47404 35216 24015 96080 4258 1393
8 18712 514210 150410 108279 42117 4115 1375
9 20705 57731 20544 1496 59703 518 1041
10 25657 7393 23713 18399 7307 7.981 1025




[image: image14.png]\sszt

HH

HEEEEEEEN

[

3 3 & 5 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 16 19 20 21 22 25 24 25 26 27 28 28 30

7



[image: image15.png]SHTEERER

&F ANE LREEITE] 5] R S B
[min] [uaul [uAUxs] [%]
1 3057 12838 2804830 23660 2360 +BB
2 3581 21713 156514 01306 01306  +BB
3 78% 59480 5938599 49884 49884 +BB
4 12953 27398 408796 03434 0343 +BB
5 14118 104386 1628113 1.3676 13676 +BB
6 15266 63634 1444077 12130 1210 +BB
7 17551 5849850 84553951 71.0250 710250 +BB
8 18727 52053 446649 03782 03752 +BB
9 20709 950240 21001775 176414 176414 +BB
10 25647 28260 685005 05594 05504 +BB
7622402 119048210 100.0000 100.0000




[image: image16.png]REOHIE

A 250mn FERTE:
&F ANE LREEIE >3 53 AR ARE HBE  BE
[min] [=E3 R BR KRR BF
1 3067 0.0000 7 [} 0 000 063
2 3581 04715 4872 104 418 159 1085
3 78% 15697 15270 5698 2792 18653  09%
4 12953 32373 15682 9142 3EE8 15296 0984
5 14118 36184 18076 11006 44383 2801 1021
6 15266 3.9937 9798 6267 25067 2219 07%
7 7551 47A2 3562 24041 96166 4625 1375
8 18727 51260 145897 102153 408611 4138 1385
9 20700 57742 20610 14974 59897 5139 104
10 25647 7.3895 24149 18735 74941 8004 1054





连续两针重复性谱图

[image: image17.png]e

- uBEEBEASELHE

B

T 15 16 17 16 18 20 21 22 23 24 5 3B 27 B B N0

min]
B @ns GENE TR En wE  em 2= A=

it FiSE FistE FisE

Tmin] 3] uAUss] (%1 [uaUl (%] RG]
1 3.057 0.000 280182.8 01582 12881.1 0.465 2342 0858
2 359 0335 15688.7 1238 22636 5767 0131 0531
3 7.858 0036 595868.8 0477 60039.8 0923 4980 0230
4 12953 0.000 413002 1.440 27998 3028 0345 0734
5 14117 0013 1625484 0229 104156 0312 1.359 0935
6 15133 1.240 1452992 0.868 59622 9516 1214 0.161
7 17.550 oot 8502415.4 0782 5883473 0.808 71.063 0075
8 18720 0058 448411 055 52778 1.943 0375 0151
9 20.707 oot 2108663.7 0569 95827.9 1.186 17624 0138
10 25652 0.029 678036 2530 2860.4 1701 0.567 1824





说明：以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：张啸敏 王明云                                              审核：金迁

联系方式：15657600557                                             分析日期：2022.10.13

_1234567890.doc


F U L I












