[image: image18][image: image19.wmf]F U L I

                      



地塞米松中间体 分析报告

——江西赣亮医药原料有限公司                        

一、检测方法：

参考客户提供方法。
客户要求：

样品地塞米松中间体分离色谱柱的选择。
方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一化定量。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 纯水
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元低压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

4.2.2 分析天平：感量0.0001 g

4.2.3 微孔滤膜：0.45μm
五、样品溶液的制备
5.1  地塞米松中间体溶液：称取地塞米松中间体5.2mg，用流动相溶解并稀释至10mL，过0.45 μm有机滤膜，待进样。

六、仪器条件

6.1客户提供分离条件
a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：甲醇：水=60：40
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV240 nm

e) 柱温: 30℃

f) 进样量: 20 μL

6.2 福立提供分离条件
a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流速: 1.0 mL/min

c) 检测器: UV240 nm

d) 柱温: 30℃

e) 进样量: 5μL、 10 μL 和20 μL

f) 流动相: 流动相A: 水；流动相B: 甲醇

g) 流动相梯度洗脱程序如下：

	时间
[min]
	流速
[mL/min]
	A

[%]
	B
[%]

	0.00
	1.0
	70
	30

	40.00
	1.0
	0
	100

	60.00
	1.0
	0
	100


七、分析结果

7.1 客户提供方法的谱图及结果
[image: image1.png]199°ce [11] ﬂ

€70'sS [r1]

96t'Ly [€1]

ese'se [z1]

€l9'sz [o1]
eegee 6]

s/g°0z 8l

(k421 VA |

Siy/L [9]
689l gl

et

23 il

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

0 2 4 6 8

[min]




[image: image2.png]£r0'sS [p1]

96+ Ly [€1]

esgee 21l

€l9'sz [o1]
eegee 6]

szg°0z I8l =

[k4:R-IRVA|
SLy2L (9]
689l [g]
_soewl [yl
yopel [l —_

mom.m_m_
6258 [1]

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

8

0 2 4 6

[min]




[image: image3.png]-5 i Vi E £ B I 1]

AT ERE

=N

U iy U T A A% o

[min] [uAU] [uAU*s] [%]

1 8.579 470.1 6849.4 0.0258 0.0258
2 9.509 582.8 7657.8 0.0288 0.0288
3 13.404 9498.6 169465.5 0.6380 0.6380
4 14.305 790.8 14829.8 0.0558 0.0558
5 16.389 1117.8 27537.8 0.1037 0.1037
6 17.415 3721 7368.1 0.0277 0.0277
7 18.821 97741 237280.5 0.8933 0.8933
8 20.875 5462.6 150160.0 0.5653 0.5653
9 23.533 945.7 28877.8 0.1087 0.1087
10 25.613 448 4 15681.5 0.0590 0.0590
1 33.661 634632.6 25652017 .4 96.5713 96.5713
12 35.853 2029.7 78681.2 0.2962 0.2962
13 41.496 859.9 43008.7 0.1619 0.1619
14 55.043 1957.8 123357.9 0.4644 0.4644
Mg 668943.0 26562773.5 100.0000 100.0000




[image: image4.png]ARGV R

ﬁ{( 250mm ﬁE"T“FTJ
Wy M5y 44 CREIT s AR HE AN
[min] [min] ¥ B B
1 8.579  0.19348 0.0000 10893 0
2 9.509 0.20611 0.1083 11791 113
3 13.404 0.27310 0.5624 13345 1729
4 14.305 0.28565 0.6673 13893 2226
5 16.389  0.33827 0.9103 13005 2953
6 17.415  0.31997  1.0299 16412 4225
7 18.821 0.37136  1.1938 14231 4214
8 20.875  0.40857 1.4331 14461 5017
9 23.533  0.45250 1.7429 14984 6050
10 25613  0.53789 1.9854 12562 5556
1 33.661 0.62275 2.9235 16186 8986
12 35.853 0.61935 3.1790 18565 10743
13 41496  0.77427 3.8367 15912 10013
14 55.043 0.96884 54158 17882 12742

iR
B/ K
43571
47164
53381
55572
52018
65647
56923
57845
59934
50247
64743
74260
63649
71528

0.000
2.744
9.592
1.902
3.943
1.839
2.400
3.107
3.642
2.479
8.182
2.083
4778
9.171

TS
W7
1.390
0.979
0.952
0.996
0.789
0.897
0.925
0.869
0.833
0.952
0.991
1.038
0.969
0.965





7.2 福立提供方法的谱图及结果

7.2.1 进样量 5μL

[image: image5.png][mAU]

1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
(o]

<+
o~ 0D e
O~ ) (@0
S5 By
Al Reires,
=N TS

[11] 32.753

ng 33.494
14] 34,751
[18] 36.088%
[17] 46.831
[18] 51.225

0 2 4 6 8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
[min]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60




[image: image6.png]10

- 0

- 5 2 &

2 G, ||BE8 < =

o o] §§ 5 N —

o~ D OS5 ©w fd 3

ol R 6 —aD N~ =2

28 Ve || =Y = =

&3 Tvhs 252

CSEEEE
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

[min]




[image: image7.png]SHTERE

gF 4A5% EELE 5] BEH mHY a8
[min] [uAU’ [uAU*s] %

1 2393 1636 13946 0.0189 0.0189
2 24877 2245 20271 0.0275 0.0275
3 27418 52985 501952 06798 06798
4 27.850 2330 23634 0.0320 0.0320
5 28761 5903 6436.1 0.0872 0.0872
5 29.038 2722 2081.0 0.0282 0.0282
7 29601 70386 684142 0.9266 0.9266
8 30195 44303 410319 05557 05657
9 30.947 8201 71786 0.0972 0.0972
10 31234 3248 32233 0.0437 0.0437
1 32753 7868877 7095039.7 96.0934 96.0934
12 33414 29638 311672 04221 04221
13 33793 13472 12999.3 01761 0.1761
i 34751 4080.9 U728 04704 04704
15 38791 6274 57231 0.0775 0.0775
16 36.008 7251 74931 01015 01015
17 46831 6340 52524 0.0711 0.0711
18 51225 5895 67288 0.0911 0.0911

Eit. 8172415 73834803 100.0000 100.0000




[image: image8.png]RGTME

HE: 250mm FERt il
BF A58 RENAE5EE FE ER FAA ERE HHESBEE R
[min] [min] BE¥ #HER #HER ®/EK ®/*X BF

1 23936 013679 0.0000 172145 0 688580 0 0.000 0.970
2 24877 014278 00393 168186 241 672746 963 3988 1.048
3 27418 014230 01455 208665 3318 822662 13273 10519 0.980
4 27850 016399 01635 159786 3166 639146 12624 1662 0.992
5 28761 016263 02016 196728 5537 786911 22150 3397 0.746
5 29038 012463 02132 300769 9267 1203074 37149 1180 1.101
7 29601 014181 02367 241365 8340 965461 35362 2490 0.93
8 30195 014281 02615 247675 10643 990698 42572 2464 0.973

9 30947 013741 02929 281008 14423 1124031 67691 3165 1.105
10 31234 015690 03049 219526 11985 878104 47941 1151 0.904
1 32753 013821 03684 311126 22547 1244503 90187 6.074 1.017
12 33414 016384 03960 261350 21030 1045402 84118 2672 0.929
13 33793 014384 04118 305765 26016 1223061 104062 1501 0.882
i 34751 012949 04518 398996 30645 1595082 154581 4136 1.068
15 36791 014259 04953 349038 38294 1396150 163178 4510 0.919
16 36.008 014001 05044 366441 41190 1465764 164759 0.907 1.362
17 46831 012473 09565 780920 186650 3123680 746599 48239 1.403

18 51225 047703 11401 463879 131652 1856614 526606 17.184 1.066





7.2.2 进样量 10μL

[image: image9.png]o
i
~
o
el
o | = @ el ©
83 BEBR| R8T 2 g
a2 e | 938 ¢ 5
ﬁﬁ IS — —_ —_
N EEE | BEf S
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

[min]




[image: image10.png][mAU]

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
(o]

e

[T1]

- ©

* 0 2 @

B 2 5

< ; <

) ﬁm'@ < o
N B

09 25 = =

< O, -

Q& 2ty = =
=-2

|

‘r

0 2 4 6 8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
[min]




[image: image11.png]SHTERE

gF 4A5% 5] BEH mHY a8
[uat] [uAU*s] %]

1 3003 25599 0.0190 0.0190
2 4133 38013 0.0283 0.0283
3 96207 90970.8 06762 06762
4 4317 44431 0.0330 0.0330
5 28754 1156.7 13396.2 0.0996 0.09%
5 29.03 5468 4569.9 0.0340 0.0340
7 29596 12890.3 125835.8 09354 09354
8 30193 81679 76110.7 05658 05658
9 30.946 1535.6 13826.3 0.1028 01028
10 31230 6404 63982 0.0476 0.0476
1 32752 14337916 12940950.7 961961 96.1961
12 33414 54495 §7700.0 0.4289 04289
13 33793 24411 230784 01716 01716
i 34751 74381 618933 0.4601 0.4601
15 38793 1047.1 8882.0 0.0660 0.0660
16 36.016 4479 29913 0.0222 0.0222
17 46.858 7214 6485.7 0.0482 0.0482
18 51286 7151 87842 0.0653 0.0653

Eit. 14877455 13452677.9  100.0000 100.0000




[image: image12.png]RGTME

HE: 250mm FERt il
BF A58 RENAE5EE FE ER FAA ERE HHESBEE R
[min] [min] B¥ #ER #HER ®/EK ®/*X BF

1 23922 013635 0.0000 170638 0 682154 0 0000 0933
2 24863 014301 00393 167448 240 669791 959 3975 0.980
3 27406 014281 01457 204024 3298 816098 13191 10500 0.975
4 27839 016505 01638 167608 3121 630430 12482 1660 1.026
5 28754 016062 02020 177530 5013 710119 20051 3313 0.826
5 29036 013308 02138 263734 8181 1054938 32725 1134 0874
7 29596 014225 02372 239818 8814 959273 36254 2399 0.932
8 30193 014372 02621 244513 10547 978052 42188 2463 0.969

9 30946 013973 02936 271740 14000 1086959 55998 3136 1.091
10 31230 015935 03055 212784 11651 851137 46604 1119 0.926
1 32752 013820 03691 311169 22619 1244678 90475 6.039 1.013
12 33414 015432 03968 259735 20960 1038941 83840 2669 0.936
13 33793 014219 04126 312935 26701 1251739 106803 1508 0.891
i 34751 012850 04527 405164 39345 1620655 157381 4.178 1.021
15 36793 012914 04962 425608 46314 1702430 187254 4769 0813
16 36016 010727 05056 624492 70417 2497969 281667 1.115 0.872
17 46858 012967 09588 723413 173325 2893653 693299 53996 1532

18 51286 018392 11439 430766 122633 1723062 490532 16.662 1.193





7.2.3 进样量 20μL

[image: image13.png][mAU]

3,000 N
ol
2,500 E
2,000
1,500
1,000 reosmRay| ot 5 8 2
sRR gL memm 3o 4
500 T B
tNE BT chmed . 8 8 &
0

0 2 4 6 8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
[min]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60




[image: image14.png]zsTLs [vel

€zgor [egl
187 [zl

gse'sz gl
0587 *N__
206°€C [T

100
90

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

0 2 4 6 8

[min]




[image: image15.png]SHERE

>3 N3 _EEm @ £33

fual] Cutlles] 15
1 =e s oo oot
2 a5 79 omss oo
B s s oom oo
N re8213 teaaary  ocomt oesst
B £ s2e oo omse
e s w3 ooz oozt
7 2008 291 oo or0s
s 12120 tmeas ooee oo
s mae 202 ose osese
0 W mes sz omn oz
n nsr e 2me2 0w 0ot
2 wze wmss s oose oose
n ne s e omw e
18 wmr 21 2ms oo omsr
15 w7 zovms  2meem2 w7 w7
e maz  mams mr owm oun
" mm wea a7 owe ormee
18 uze B w2 oo st
10 e £ 2402 oo0s st
2 w1025 s oses os0s
2 %1 =02 ases  ooes ootes
z ®am s soms oo o218
= wme es e oo ooz
2 wme e zesTa ooy oossr
= 201 202 w7 o0 oores
= = w1 wmo  oom ootte
z xe =02 sosq oo oorer
El war =2 7e1 oo ocere
) w7 w0 seme  omn oe2nt
FY B0 w2 40 001 oo
a P %3 s ooz oozt
= war 02 wms oo oonr
= em 2w m0s  oorm oarmr
= s s 20288 oorss oris

& miwes  otzss 100000 o0.000




[image: image16.png]REiFHR

£ 250mm @
xr=3 Fenm sAeR ZE =% AE Z0E AAEAAR AR

Tial Twin] E7 R BR B/X E/X 57
1 m,s 0s 00N0 M 0 @@ 0 0000 03
2 280 0w 00Be T2 20 eqEms @2 39 0%
3 o5 0w 004 T 6 s ImO 4019 0885
N 77 0wae 0 Mpes  wst v e 6228 01
s Zes o2 otwss ums0  zm merm 102 15 0813
. Bme 0T 0lele Z2o  oee ows  ZB: iest 105
7 B70 0w oMt Tms e i tmes 1571 0829
s 208 0w oz zwr e sede  zEs 1105 1008
s Zms oum 0zve zms e w2 %0m 2308 0%
o Wies 02 02ps 2ewe  fomws Sz  a2m 24 0%62
" %7 017 020 ME 161 1200 5 31 113
© 3Nze ose® oS e  1mes NS s 112 0%
o M2 oems 037 Al tzme e s 123 1267
" N7 onest 0mre weme e KGN 9es 078D 0%64
s 271 0wz omes Zowe 21y TR sRm 459 1009
® B2 otsw 01 vew e W2 smm 2625 0%
7 BRI 0WTE 04 eme  Mera LRI AT 15T 0%05
® 24 0@ 00 THE IS ONS 112 1505 1049
® ;s 010% 0w sm %043 ZEOS WG 06z 1175
EY MT4 0ED 042 A 70 GINX ISOR 200 1024
2 Bie1 0202 05 i 100 ool w152 0&s
2 BE0 0T 0ePe zEZE 1 SGNS  S0e 056 021
= Bws 01 0ame TOT Dm0 S8 2003 08T 0742
x BTe 0ums 087 eSS UMM IIT 0898 0%69
= X014 012ze 0mes I  S003 WEY 2es2 108 0%
= 2067 0e sy Bt meos iz 2081 0724 0%
7 X 0uSn 0SS e a7 IBUS WS 283 0867
» W7 0tees 0m0s Zmawr  ers M2 Mess 1963 0871
F BT 0o Oame e M2 4GSy THE 4057 0742
» B, 055 06w0 WO SN WZD) 2151 1472 0570
2 B Oues 0emE A0 OB fGIEM DS 0 0813
2 s 0167 0f7 49%E 008 1T 421 19515 0879
= w3 oo 0sBe swre i s TeTS 008 1528
P sim2 omEw a7 eRme A e SHN 42 1134




7.3 客户提供方法和福立提供方法的谱图对比
[image: image17.png][mAU]

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

o]

81
[91
[10]

=l

[13]

[14]

0

2 4 6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
[min]

42

44 46 48 50 52 54 56 58 60




说明：（1）按照客户提供的方法，使用 Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm分离客户样品地塞米松中间体，能够得到很好的分离度、理论塔板数和拖尾因子。
按照福立的方法，使用 Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm分离客户样品地塞米松中间体，同样能够得到很好理论塔板数和拖尾因子。由于福立的方法峰数更多，物质的极性又很相似，分离度还需进一步优化分离条件。

客户方法测定结果96.57%比福立方法测定结果95.72%要高些，可能是由于客户方法有些物质没有被完全洗脱下来的原因。

进样体积过大（含量会低）或多小（含量会大）都会影响测定结果，在保证色谱柱不过载及检测器不超量程的前提下，选择合适进样体积。

以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
 分析员：刘海侠                                                       审核： 金迁
电话：15657600027                                                  日期：2022.4.28

_1234567890.doc


F U L I












