[image: image3][image: image4.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

甲基纳迪克酸酐 分析报告
一、检测方法：

福立仪器提供。
客户要求：

甲基纳迪克酸酐分离条件摸索。
方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测，面积归一法定量。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：纯净水

4.1.3 四丁基溴化铵：分析纯

4.1.4 三乙胺：分析纯

4.1.5 磷酸：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品制备

5.1试样溶液：取适量甲基纳迪克酸酐用流动相溶解，过0.45μm滤膜，待测。
六、仪器条件
a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 流动相A：流动相B=60：40
（流动相A：称取1.6100g四丁基溴化铵用500mL水溶解，再加入1mL三乙胺，用磷酸调节PH至2.10；流动相B：乙腈）

d) 流速: 1.0 mL/min

e) 检测器: UV 220 nm

f) 柱温: 35℃

g) 进样量: 5 μL
七、分析结果

7.1 甲基纳迪克酸酐典型谱图及结果

[image: image1.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200

100

[2] 1.93q

L1111

[3] 5.432

0.5

1.5

25

35

45

[min]

55

6.5

75

8.5

9.5

10




	组分名
	保留时间[min]
	峰高[uAU]
	峰面积[uAU*s]
	含量[%]
	理论塔板
	拖尾因子

	组分1
	1.773
	1104.6
	3480.3
	0.0455
	6482
	1.113

	组分2
	1.930
	781876.8
	2949910.4
	38.5628
	6281
	1.392

	组分3
	5.432
	753873.9
	4696240.0
	61.3917
	17837
	1.310


7.2 甲基纳迪克酸酐三针重复性谱图及结果

[image: image2.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200

100

2] 1.93q

[EB1554482

d&REY Errair)

0.5

1.5

25

35

45

[min]

55

6.5

75

8.5

9.5

10




	组分名
	平均时间[min]
	时间RSD%
	平均面积[uAU*s]
	面积RSD%
	平均含量
	含量RSD%

	组分1
	1.773
	0.125
	3666.6
	4.427
	0.0478
	4.260

	组分2
	1.930
	0.017
	2966545.1
	0.492
	38.6959
	0.361

	组分3
	5.436
	0.058
	4696064.8
	0.213
	61.2562
	0.231


说明：

由于紫外检测器为选择性检测器，对不同组分的响应差别较大，因此不建议使用面积归一法进行定量，建议使用外标法或内标法进行定量。
由于缺少标准品，无法进行组分的定量和定性分析，如需进行进一步定性和定量，请提供相应标准品。
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：陈卿卿、陈青青                                              审核：

联系方式：15657600120                                              分析日期：2021.10.21.

_1234567890.doc


F U L I












