[image: image7][image: image8.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

NMN含量测试 分析报告

——襄阳厚品生物有限公司                        

一、检测方法：

福立公司提供。
客户要求：

样品中NMN的含量测定。
方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积外标法定量。

试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 磷酸：优级纯

4.1.3水：纯净水
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品制备
5.1  标准储备液制备：准确称取0.0112gNMN标准品，加入到5mL容量瓶，用水溶解并定容，得到2.24mg/mL的NMN标准储备液；
5.2 标准系列制备：将2.24mg/mL的NMN标准储备液用水稀释100倍，得到22.4 mg/L的标准溶液，再逐级稀释，得到NMN的标准溶液浓度分别为0.224mg/L、0.56mg/L、1.12mg/L、5.60mg/L、11.2mg/L、22.4mg/L，待进样。
5.3  样品制备：将样品用0.45um有机滤膜过滤，待进样。
六、仪器条件

a) 色谱柱: RP-AQUA，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：流动相A：甲醇；流动相B：0.05%三氟乙酸溶液，梯度程序见下表：
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 260 nm

e) 柱温: 20 ℃

f) 进样量: 10 μL

	时间/min
	流动相A/%
	流动相B/%

	0~10
	0
	100

	10~20
	0~10
	100~90

	20~25
	10
	90

	25~30
	10~30
	90~70

	30~35
	30
	70

	35~36
	30~0
	70~100

	36~50
	0
	100


七、分析结果

7.1 NMN标准溶液典型谱图及结果（5.6 mg/L）
[image: image1.png]£e9'2 1] A

O ® o~ © 1 ¥ ™M N — O

[nvw]

o
h

10

9.5

8.5

75

6.5

55

45

35

25

1.5

0.5

[min]




[image: image2.png]S ai IR R
352 Hor4 LR B i T 31 VT AR TH %
[min] [uAU] [uAUxs]
1 NMN 7.833 3960.0 444368 100.0000
Bt 3960.0 44436.8 100.0000




[image: image3.png]ARG R

K 250mm FLHT ] :
B Hor4 ERE EEEE ZFE  HEHR A% ERE GRESEE KR
[min] [min] HF HBKR HBR K/ K ®/X HF

1 NMN 7.833  0.17072  0.0000 11662 0 46649 0 0.000 1.039





7.2 标准曲线
标准曲线的绘制：分别进样浓度为0.224mg/L、0.56mg/L、1.12mg/L、5.60mg/L、11.2mg/L、22.4mg/L的标准系列溶液各10 μL，进行HPLC分析。然后以峰面积为纵坐标，以含量为横坐标，绘制标准曲线。
[image: image4.png]EHINN]: BHHE: Ci = 0.00445586 + 0.000125424x41
00445586, £1=0.000125424 fEREH: 1’2

0.99999

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 101 213
cilmgn]

e 15

03




7.3 样品典型谱图及结果

[image: image5.png][mAU]

25

1.5

0.5

854

2

10

12

14

16

18
[min]

20

22

24

26

28

30

32

34





[image: image6.png]IHTERE

Hor4 PR I T 35 U T AR EL
[min] [uAU] [uAU*s] [mg/L]
NMN 7.854 39.0 367.8 0.0441

Bt 39.0 367.8 0.0441




以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 

 地址：浙江省温岭市城东街道百丈南路95号                             邮编： 317500

 分析员：黄燕                                                       审核：
电话：15657600108                                                 日期：2020.09.17

_1234567890.doc


F U L I












