[image: image20][image: image21.wmf]F U L I

                      



豆酱、味增中的乙醇  分析报告

——内蒙古科沁万佳食品有限公司
客户要求
豆酱、味增中乙醇含量的测定。

仪器和材料

2.1.1  福立GC9720Plus气相色谱仪，FID检测器 
2.1.2  HS930全自动顶空进样器
2.1.3  反控色谱工作站

2.1.4  可调式混匀仪

2.1.5  离心仪
三、实验

3.1 试样配制
3.1.1 系列标准溶液配制

准确量取1.0μL乙醇于10mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，得到100mg/L乙醇水溶液。

准确量取4.0μL乙醇于10mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，得到400mg/L乙醇水溶液。

准确量取5.0μL乙醇于10mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，得到500mg/L乙醇水溶液。

3.1.2 样品配制

准确量取约5g味增于25mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀。转移至样品瓶中，涡旋3min，待充分混匀后，在离心机上以5000r/min离心5min，静置，取上清液过滤，取1mL滤液于容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，待测。

取出适量豆酱于研钵中研成糊状，再准确量取约5g研磨后的豆酱于25mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀。转移至样品瓶中，涡旋3min，待充分混匀后，在离心机上以5000r/min离心5min，静置，取上清液过滤，取1mL滤液于容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，待测。
3.2 色谱条件
	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus+HS 930)
检测器：宽量程FID氢火焰检测器
色谱柱：RBX-FFAP/30m*0.32mm*0.5μm
载气：N2  柱流量：1mL/min 分流比：10：1


	COL：40℃（6min）-20℃/min-220℃（10min）

INJ：250℃      DET：230℃ 
平衡温度：80℃ 取样针温度：90℃
阀箱温度：100℃ 传输管温度：110℃ 
平衡时间：30min
定量方法：外标法   进样量：定量环1mL


3.3 标准混合溶液（400mg/L）的典型分离谱图及检测结果
[image: image1.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image2.png]ligFe | $R5iE | REEREIm] | g | IESIAl | IEEADIATS) | IEEADH | SE%

1z8 8104 393280.2  100.0000 1000000
393280.2  100.0000 100.0000





3.4 标准曲线

[image: image3.png]ZHEE : HBEEFSIE 0 A = 95280 0488TSH (), {EAFE 0.99993 ey
A [ewrs]

=)





3.5 样品1（味增）的分离谱图及二次检测结果

[image: image4.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image5.png]IS | B4 | iRl | SR | USSR | USR] | ISER0H | &@imoka]

1Z8 8116 009 S785 289070 1000000 14945.7832
910785 284307.0  100.0000 14945.7332





[image: image6.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image7.png]igF | A5 | RERRTEImn] | FAgEEImn] | USEIA) | USEAAIAS] | USEIN0 | S8imaka]

1z8 8103 004 11955 287370 1000000 15080.1230
511955  287367.0  100.0000 15080.1230





3.6 样品2（豆酱）的分离谱图及二次检测结果

[image: image8.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image9.png]USFE | 4534 | RERMIBIm] | 8Bl | I

fal | UETARIFA™S] | ISR | &@lmofa]

1z8 8102 15259.6 1000000 80053291

152549.6  100.0000  8005.3291





[image: image10.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image11.png]IS | A4 | REiE] | 3] | IS | ISERS] | BER0 | S8k |

1Z8 8102 0% #1206 1539795 100.0000 80803643
it: 491206 1539795 100.0000 80803643





3.7 样品1（味增）加标的分离谱图及二次检测结果（加标：200mg/L）

[image: image12.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image13.png]ligF |45 | REBRT A | FAEEEImn] | IESIRA] | USRI | IERR(%] | SE(mokal

1Z8 8102 4 1961016 4545241  100.0000 23852.0078
1461016 4545241  100.0000 23852.0078





[image: image14.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image15.png]ligF | 45 | REBRTAImn] | FAEESImn] | IESIRA] | IEEARIFATS) | ETERR(%] | SE(makal

1z8 8102 0.0% 1980%.8 4543983  100.0000 23845.4082
1460568 4543983  100.0000 238454082





3.8 样品2（豆酱）加标的分离谱图及二次检测结果（加标：200mg/L）

[image: image16.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image17.png]ligF | 45 | REBRTAImn] | FAEESImn] | IESIRA] | IEEARIFATS) | ETERR(%] | SE(makal

1z8 8.0% 005 105749.2 3341703 100.0000 187805156
1057492 3341703 100.0000 18780.5156





[image: image18.png]0

a0

)

50

naw

2

280

.00

2400

7700

30w

b4

ok

B3

0o

o
[Uni: mi]




[image: image19.png]ligF | 45 | REBRTAImn] | FAEESImn] | IESIRA] | IEEARIFATS) | ETERR(%] | SE(makal

1z8 8052 377612 100.0000 167741973
3577612 100.0000 187741973





四、实验结果

	
	样品1（味增）
	样品2（豆酱）

	样品乙醇含量mg/Kg
	14945.7832
	8005.3291

	
	15080.1230
	8080.3643

	平均值mg/Kg
	15012.9531
	8042.8467


	样品种类
	样品中乙醇含量/mg/Kg
	加标浓度[mg/L]
	测定含量/mg/Kg
	加标回收率（%）
	平均加标回收率（%）

	样品1

（味增）
	15012.9531
	200
	23852.0078
	88.39
	88.36

	
	
	
	23845.4082
	88.32
	

	样品2
（豆酱）
	8042.8467
	
	18780.5156
	107.38
	107.35

	
	
	
	18774.1973
	107.31
	


说明：

同一样品，取两组进样分析，样品两针重复性较差，而取同一组，经过处理后，再分成两份进样分析，则样品两针重复性好，说明乙醇在样品中分布不均匀。
同一样品，少量取样，不具有代表性，故实验中加大了称样量，将称样量增加至5g。
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                               邮编： 317500
  分析员：林露西                                                    审核： 金迁

  电 话： 15657600086                                             时间：2022.10.12

_1234567890.doc


F U L I












