[image: image1.png]bA

000

0000

000

2000

w000

W00

2000

oom

100000

masin

%

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0



[image: image33]                      



二氯甲烷中DMMP和CEES的测定 分析报告   

                                                                  ----上海交通大学                     

一、客户要求：

二氯甲烷中DMMP（甲基膦酸二甲酯）和CEES（甲基膦酸二甲酯）的测定。
二、试剂和材料


2.1 试剂
2.1.1 二氯中DMMP溶液（0.25g/L）客户提供；

2.1.2 二氯中CEES溶液（0.25g/L）客户提供；
2.1.3 二氯甲烷，色谱纯；
2.2 仪器设备

3.2.1 GC9720Plus气相色谱仪，附火焰光度检测器（FPD）和氢火焰离子检测器（FID）；

3.2.2 FL1092T自动进样器
3.2.3 非极性毛细住

三、溶剂配置

3.1 DMMP标准溶液配制
3.1.1 DMMP（10000ug/mL）中间液：用微量注射器准确移取60uL（2.1.1），加入1440uL二氯甲烷（2.1.3），摇匀；
3.1.2 DMMP（5000ug/mL）：用微量注射器准确量取500uL（3.1.1）标准溶液至500uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.3 DMMP（2000ug/mL）：用微量注射器准确量取200uL（3.1.1）标准溶液至800uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.4 DMMP（1000ug/mL）：用微量注射器准确量取100uL（3.1.1）标准溶液至900uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.5 DMMP（500ug/mL）：用微量注射器准确量取50uL（3.1.1）标准溶液至950uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.6 DMMP（250ug/mL）：用微量注射器准确量取25uL（3.1.1）标准溶液至975uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.2 CEES标准溶液配制
3.2.1 CEES（10000ug/mL）中间液：用微量注射器准确移取60uL（2.1.2），加入1440uL二氯甲烷（2.1.3），摇匀；
3.1.2 CEES（2000ug/mL）：用微量注射器准确量取200uL（3.2.1）标准溶液至800uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.3 CEES（1000ug/mL）：用微量注射器准确量取100uL（3.2.1）标准溶液至900uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.4 CEES（500ug/mL）：用微量注射器准确量取50uL（3.2.1）标准溶液至950uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.5 CEES（250ug/mL）：用微量注射器准确量取25uL（3.2.1）标准溶液至975uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.3 DMMP和CEES标准溶液配制
3.3.1 DMMP和CEES（10000ug/mL）中间液：用微量注射器准确分别取60uL（2.1.1）和60uL（2.1.2），加入1380uL二氯甲烷（2.1.3），摇匀；
3.1.2 DMMP和CEES（5000ug/mL）：用微量注射器准确量取500uL（3.3.1）标准溶液至500uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.3 DMMP和CEES（2000ug/mL）：用微量注射器准确量取200uL（3.3.1）标准溶液至800uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.4 DMMP和CEES（1000ug/mL）：用微量注射器准确量取100uL（3.3.1）标准溶液至900uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.5 DMMP和CEES（500ug/mL）：用微量注射器准确量取50uL（3.3.1）标准溶液至950uL二氯甲烷中，摇匀待测。

3.1.6 DMMP和CEES（250ug/mL）：用微量注射器准确量取25uL（3.3.1）标准溶液至975uL二氯甲烷中，摇匀待测。

四、分析结果
4.1 DMMP和CEES在FPD检测器上的结果

4.1.1 DMMP（250ug/mL）的典型谱图:
[image: image34.wmf]F U L I


[image: image2.png]UEFF | 5348 ARERRiBl[min] | FUEEEmin] | UESA] | WSERIFAS] | UEEAAL] | SB1%]
1 FENE AR 4510 0.024 368594.1 706037.3  100.0000  0.2500
3685941 7060373 1000000  0.2500





4.1.2 DMMP（500ug/mL）的典型谱图:
[image: image3.png]P4
500000

1230000

1160000

000

2000

000

000

31000

myasos

%

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0




[image: image4.png]g | B5E ARERRiB][min] | FUEEE(min] | UESIMA] | UEEHRIFAS] | AR | SE1%]
1 FENE AR 4.504 0023 803308.5 13949176  100.0000  0.5000
i+: 803308.5  1394917.6  100.0000  0.5000





4.1.3 DMMP（1000ug/mL）的典型谱图:
[image: image5.png]bAl
320000

200000

1800000

1400000

1000000

000

2000

myas0

%

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0




[image: image6.png]UgF | A58 ARERREmin) | FUEB(min] | UES[FA) | WEERAALPA"S] | UETENL%] | SE(%)
1 FENE AR 4.501 0021 17557345 27937811 100.0000 10000
i: 17557345 27937811  100.0000  1.0000





4.1.4 DMMP（2000ug/mL）的典型谱图:
[image: image7.png]bA
200000

500000

00000

500000

30000

2500000

200000

500000

1000000

2000

oom

00000

%

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0



[image: image8.png]g | 43R ARERRE)min) | FUEB(min] | UESIFA) | USERAALRA"S] USR] | SE(%)
1 FENE AR 4492 0019 4552780.3  6496025.4  100.0000 20000
45527303 64960254  100.0000  2.0000





4.1.5 DMMP（5000ug/mL）的典型谱图:
[image: image9.png]pA]

10000

140

12000,

10500

200000

7500000

200000

100000

200000

0000

4438

-1000.007
T

%

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0




[image: image10.png]UEFF | 5348 ARERE B [min] | FUEE [min] [fA] | UEEmAALFA™S] | UEER[%] | SE[%]
1 FENE AR 4.486 0019 145334912 19136857.9  100.0000 100.0000
145394912  19136857.9  100.0000 10,0000





4.1.6 DMMP（250-5000ug/mL）校正曲线:
[image: image11.png]PENBE_RE . EESE W = 0189701 + 25618858007 (A) , 1EXFSL 099715 ey

A [ewrs]

25000000.0

20000000.0

17500000.0

15000000.0

12500000.0

10000000.0

7500000.0

5000000.0

2500000.0

00
“how <om 50000

20000

W [ng/nL]

o0 ) 000 500 2 000




4.1.7 CEES（250ug/mL）的典型谱图:
[image: image12.png]pA]

10000

00000

7800000

70000

200000

500000

400000

200000

1200000

(myasra

-1000.007
T

%

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0



[image: image13.png]ARERRiB]Imin] | FUEFE(min] | UESIA] | WEEARIFAS] | USR] | SE[%]
474 0020 7301919 9955422  100.0000 250.0000
it 73101918 94998422 1000000 250.0000





4.1.8 CEES（500ug/mL）的典型谱图:
[image: image14.png]pA]

12

14000

7800000

400000

1200000

masrs

To

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0




[image: image15.png]UgF | i3 ARERRiElImin] | FUEEE(min] | UESIFA] | AEEARIFATS] | UEEHRL%] | SE%]
1 ZRZE7EwE 4976 0020 23766140.6 304683348  100.0000 500.0000
it: 237661406 304683948  100.0000 500.0000





4.1.9 CEES（1000ug/mL）的典型谱图:
[image: image16.png]pA
1000000

ass00

50000

esz00

000

75000

0000

200

100000

=00

e —— U L]

o000
ok

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0




[image: image17.png]AREgRdiElmin) | FiERmn] | USRI | WEEAALAATS) | USR] | SE(%)
457 0.015 7708079.5 95203955.5  100.0000 1000.0000
77080796.5  95209956.5  100.0000 1000.0000





4.1.10 CEES（2000ug/mL）的典型谱图:
[image: image18.png]pA

3000000

250000

20000

2070000

1760000

1450000

1140000

w000

200

20000

100000,

I —— N O P ]

%

2%

%

)

2%

000
[Uni: mi]

200

o

By

w0




[image: image19.png]L v AR IEImIn] | SFlEE min) UzS[fA] | UsmmiRIfATS] | lemif%] | SE[%]
1 ZHZEZERE 4380 0.019 2563551719 313795927.7 1000000 2000.0000
2563551719 3137959277  100.0000 2000.0000





4.1.11 CEES（250-2000ug/mL）校正曲线:
[image: image20.png]80

160

100

ZEZEZERE
1n [In(érrs)]

HEEFHE

1ok = 6.810731 + 1676792+ (1oC) , HERFE

0.99994

etk

o0

)

000 500 2 000

20000

“how

1t [Iatne/L)]

BT

000

=.0000




4.2 DMMP和CEES在FID检测器上的结果

4.2.1 DMMP和CEES（250ug/mL）的典型谱图:、

[image: image21.png]200

1800

000

10000

200

000

20w

som

40w

200

oom

200

bA

ok R 2% % % B3 ) % 2% o%

[Uni: mi]

60



[image: image22.png]g | 4B534E | RERRSEmin] | FAFBE(min] | WESIFA) | WEERAALPA"S] | UETEN(%] | SE%]
1 D 4487 002 3247 52376 31961 319261
2 s 4369 0.0 85240 11677 68079 68.07%

120487 164053  100.0000 100.0000





4.2.2 DMMP和CEES（500ug/mL）的典型谱图:

[image: image23.png]60

o%

2%

%

)

B3
[Uni: mi]

L

2y (1) ———]

%

%

2%

R

ok

bA
wom
800
000
2500
200
5000
000
5o
oom
<o



[image: image24.png]g | $R53aE | REREEImin] | FUEEE[min] | USR] | WEEARIATS] | UEEAALG] | SE%]
1 D 4482 0021 762 108952 319394 31934
2 s 4571 00 18406 232168 680606 68.0606

2575%.8 341120  100.0000 100.0000





4.2.3DMMP和CEES（1000ug/mL）的典型谱图:

[image: image25.png]0

50

wom

800

000

2500

200

5000

000

5o

oom

<o

bA

Il )L
ok R 2% % % B3 ) % 2% o%

[Uni: mi]

60



[image: image26.png]g | $B534E | RERRSEimin] | FAFBE(min] | WESLFA) | USERAALPA"S] | USR] | SE%]
1 D 4476 002 16795 23840 32160 321260
2 s asm 00 31 W81 678740 625740

56134.9  72477.1 100.0000 100.0000





4.2.4 DMMP和CEES（2000ug/mL）的典型谱图:

[image: image27.png]100

000

000

000

o

0

wom

000

200

000

oom

10000

bA

ok R 2% % % B3 ) % 2% o%

[Uni: mi]

60



[image: image28.png]UgF | 4R34 | RERRSEimin | FAFBE(min] | USSIFA] | USTEVAFAS) | USEHAL%) | SEB1%)
1 D 4473 002 3TN0 e RS RS2

2 s asm 00 4.4 D97 67.4638 674628
117776.4 1497413  100.0000 100.0000





4.2.5 DMMP和CEES（5000ug/mL）的典型谱图:

[image: image29.png]bA
W00

2000

2000

@a975

210000

1000

15000

200

000

o

000

e (aars

oom

000

ok R 2% % % B3 ) % 2% o% 60
[Uni: mi]



[image: image30.png]UgF | ASE | RERIEIm) | HUEEImin) | USSIA) | USEADIAS] | USEAN%) | SE(%)
1 D 4475 002 1019435 120763 33.287 33.2987

2 s 4575 0020 2002413 25523 66713 667013
3021848 3346297  100.0000 100.0000





4.2.6 DMMP和CEES（250-5000ug/mL）校正曲线:
[image: image31.png]P ERAEFTIE A = 2197652832 + 25.966114¢ (W) , IEEFE: 099977 ey
A [ewrs]

200000.0

150000.0

100000.0

50,0

5000.0

00

o0 30,0000 1000000 1500000 2000000 2500000 300,000 3500000 0. 0000 0. 000 3000, 0000

W [ng/L]



[image: image32.png]CEES © HBEEFTIE 0 A = 2348.133545 + 51.758961x(W) , {BAFE 000909 SHE
A [ewrs]

20000.0

250000.0

200000.0

150000.0

100000.0

5000.0

00

o000 30,0000 1000000 1500000 2000000 2500000 300,000 3500000 0. 0000 0. 000 3000, 0000

W [ng/L]




五、色谱条件
	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)
检测器：FPD检测器 
色谱柱：RBX-5MS/30m*0.25mm*0.25μm
载气：N2  恒流：1.0mL/min 分流比：120：1
	COL：50℃（1min）-20℃/min-150℃

INJ：250℃      DET：260℃ 

进样量：1 μL
定量方法：外标法


  地址：浙江省温岭市城东街道95号                                     邮编： 317500

  分析员：陈青青、林露西                                             审核： 金迁
电话：15657600119                                                  日期：2022.9.17

_1234567890.doc


F U L I












