[image: image14][image: image15.wmf]F U L I

                      



橡胶手套中的环氧乙烷  分析报告

——台山维邦医疗器械有限公司
客户要求
橡胶手套中环氧乙烷含量的测定。

仪器和材料

2.1.1  福立GC9720Plus气相色谱仪，FID检测器 
2.1.2  HS930全自动顶空进样器
2.1.3  反控色谱工作站

三、实验

3.1 试样配制

3.1.1 标准储备液配制

准确称取0.1034g环氧乙烷于10mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合，摇匀，得到10340mg/L的环氧乙烷水溶液。

3.1.2 标准使用液配制

准确量取100μL标准储备液（3.1.1）于样品瓶中，加入900μL水，混合，摇匀，得到1034mg/L的环氧乙烷水溶液。
3.1.1 系列标准溶液配制

准确量取2μL标准使用液（3.1.2）于5mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，得到0.4136mg/L环氧乙烷水溶液。

准确量取4μL标准使用液（3.1.2）于5mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，得到0.8272mg/L环氧乙烷水溶液。

准确量取6μL标准使用液（3.1.2）于5mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，得到1.2408mg/L环氧乙烷水溶液。

准确量取8μL标准使用液（3.1.2）于5mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，得到1.6544mg/L环氧乙烷水溶液。

准确量取10μL标准使用液（3.1.2）于5mL容量瓶中，加入水，定容至刻度线，混合摇匀，得到2.0680mg/L环氧乙烷水溶液。

3.1.2 样品配制

取三袋手套，剪碎后。分别准确量取0.9267g、0.9182g、0.9679g于样品瓶中，加入5mL水，混合摇匀，待测。
3.2 色谱条件
	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus+HS 930)
检测器：宽量程FID氢火焰检测器
色谱柱：RBX-624/30m*0.32mm*0.5μm
载气：N2  柱流量：1mL/min 分流比：10：1


	COL：60℃（10min）

INJ：200℃      DET：220℃ 
平衡温度：60℃ 取样针温度：70℃
阀箱温度：80℃ 传输管温度：85℃ 
平衡时间：30min
定量方法：外标法   进样量：定量环1mL


3.3 标准混合溶液（2.0680mg/L）的典型分离谱图及检测结果
[image: image1.png]b4
000

a0
25w
230
780
7250
om0
=)

se

]

om0

50
% ) 2% 000 200 o By w0

ok 2%
[Uni: mi]




[image: image2.png]lgF | $BsE | REREm | FAgEmn | UFSIA) | ISEINIATS | ISEIN0Y | SE1%)

1 FER 4405 0087 19865 106839 1000000 100.0000
: 19865  10688.8  100.0000 100.0000





3.4 标准曲线

[image: image3.png]FEZHE - HEEARE ¢ A = S214.T1zBalk (), 1BAFE 0.99953

SMFE
A [ewrs]





3.5 样品（三份手套）的分离谱图及检测结果

[image: image4.png]b4

‘88 ()

‘2uEs (e

‘0¥ (@)

‘e

000

a0

25w

230

780

7250

om0

=)
se
om0

50

% ) 2% 000 200 o By w0
[Uni: mi]

2%

ok




[image: image5.png]ligF | $R5iE | REBREIm] | FAEEEImn] | UFSIA) | USEINIATS | USEIN0Y | SE1%

1 3,197 0077 216 10s0  s20218 620218
2 5190 ooss 114 %3 43%  431%
3 5872 000 130 w16 7521 7521
P 677 00% 136 82 6123 61523

2446 13521 100.0000 100.0000




[image: image6.png]b4

000

a0

25w

230

780

7250

om0

‘a8 ()

665 (€)

Vs @)

‘g0ze (1)

=)
se

om0

50

% ) 2% 000 200 o By w0
[Uni: mi]

2%

ok




[image: image7.png][
1

2
3
P

3203
5102
e
6776

B5iE | REREm | FUgEmn] | IFEIA]

0077 1537

001 160
oo 176
130
240.3

USEAAFAS] | UERLK]

o758
1073
1166

77070
8473
s.2081
52393
1000000

S8
77070
8473
s.2081
52393
1000000




[image: image8.png]000

a0

25w

230

780

7250

om0

=)

se

om0

50

b4

ok 2% % ) 2% 000 200 o By w0

[Uni: mi]




[image: image9.png]g | A5E
1
2
3

ARERRiElmin] | FigEEmin] | IS

3208
5151
5300

fA] | USEHRITAS] | USTHRI%:]

007 1385 w68 744775
o092 197 s a7
o6 27 288 16,345

2409 13383 100.0000

S8
794775
.1731
16,3495
100.0000




注：三份样品中均未检出环氧乙烷

3.6 样品加标的分离谱图及二次检测结果（加标：2.0680mg/L）

[image: image10.png]b4
000

a0

25w

230

780

7250

om0

=)

se

T

om0

50
% ) 2% 000 200 o By w0

ok 2%
[Uni: mi]




[image: image11.png]igF | BsE | REMEm] | FUgEEmnl | IFSIA) | ISEIAIATS] | ISR | S8mat]

1 FER 4408 0087 17850 95926 1000000 18395
W 1785.0 95926 100.0000 18395





[image: image12.png]b4
000

a0

25w

230

780

7250

&
N
&
5

By

w0

000
[Uni: mi]

200

o




[image: image13.png]VS |45 | R Enin] | SUSRSI] | ESA) | UEERRIATS] | WAL | SBinol

1 FER 4497 0085 17806 95718 100000 18355
1780.6 95718  100.0000  1.8355





四、实验结果
	组分名
	样品中EO含量/mg/kg
	加标浓度[mg/L]
	测定含量/mg/L
	加标回收率（%）
	平均加标回收率（%）

	环氧乙烷
	0
	2.0680
	1.8395
	88.95
	88.86

	
	
	
	1.8355
	88.76
	


以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                               邮编： 317500
  分析员：林露西                                                    审核： 金迁

  电 话： 15657600086                                             时间：2022.09.29

_1234567890.doc


F U L I












