[image: image1.png][mAU]

140

120

100

80

60

40

20

6. 763

2525 8. 401

11.002

8

9

10

"

12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25



[image: image11]                      

浙江福立分析仪器有限公司

芍药苷 分析报告
                               ——上海铮信生物科技有限公司
一、检测方法：

参照国家标准GB/T 37628-2019《化妆品中黄氏甲苷、芍药苷、连翘苷和连翘酯苷A的测定 高效液相色谱法》中芍药苷的测定。
二、客户要求：
建立化妆品中芍药苷的测定液相分析方法。
3、 方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积外标法定量。

4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 磷酸：优级纯

4.1.3 水：纯净水
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090输液泵（二元高压或四元低压）+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）
五、样品制备
将客户提供的样品用甲醇稀释100倍，过0.45μm有机滤膜，待进样。
六、仪器条件

a) 色谱柱:Sunniest C18，柱长150 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 乙腈:0.1%磷酸水溶液=15:85
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 232 nm

e) 柱温: 25 ℃

f) 进样量: 10 μL
七、分析结果

7.1 样品在LC5090四元低压上的典型谱图及结果

[image: image12.wmf]F U L I


[image: image2.png]IHTERE

33 Hor 4 PR I T Vg U T AR
[min] [uAU] [uAU*s]

1 6.768 34194.0 466931.7
2 AU 8.401 77793.1 1215935.0
3 11.002 34700.8 584897.1
146687.9 2267763.8




[image: image3.png]ARG R

K 150mm FLHT ] :

BF HAs 4 fRERE  PEEE AE i SEE i)
[min] [min] A7 iR A

1 6.768 0.21239 0.0000 5625 0.000 1.035

2 YHE 8.401 0.24369 0.2412 6583 4.224 1.057

3 11.002 0.26560 0.6255 9505 6.026 1.056





7.2 样品在LC5090四元低压上的三针重复性谱图及结果

[image: image4.png][mAU]

150
140
130
120
110
100
920
80
70
60 é
50
40
30
20

111100088

-10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
[min]





[image: image5.png]L2353 a4 R B R R B R ik mH g L5
FHE RSD FiE RSD EHE RSD
[min] [%] [uAU*s] [%] [uAU] [%]
1 6.770 0.040 468658.6 0.380 34311.3 0.297
2 ATt 8.404 0.048 1220647.5 0.367 77958.2 0.189
3 11.008 0.053 586681.1 0.297 34794 1 0.287





7.3 样品在LC5090二元高压上的典型谱图及结果
[image: image6.png][mAU]

140

120

100

80

60

40

20

o]

My

16.

0

1

2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
[min]

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30




[image: image7.png][:952

IIHTERE

HIr 4 DR B I i) U U T

[min] [uAU] [uAU*s]

1 7.878 30576.7 466398.6
2 ISEZRES 9.952 67172.3 1197498.6
3 12.165 404245 758353.4
138173.5 2422250.6




[image: image8.png]RV R

ﬁ{( 150mm ﬁE"T“FTJ

L350 Hor 4 DR B I i) Y ey U A i R R
[min] [min] A7 B -7

1 7.878 0.23881 0.0000 6028 0.000 1.062

2 ISEIR:] 9.952 0.27779 0.2634 7111 4.739 1.066

3 12.165 0.29427 0.5443 9468 4.565 1.075





7.4 样品在LC5090二元高压上的三针重复性谱图及结果

[image: image9.png][mAU]

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

10
(o]

-10
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[min]

)

i
1

s





[image: image10.png]L35g

Moy

SE

LR B[]

B

TREN W _mR mB Wn W6
T

LA L]

RSD RN RSD R

[min] [%] [uAU*s] [%] [uAU]
7.878 0.061 465440.4 0.451 30568.8
9.954 0.017 1194347.8 0.381 66762.0
12.161 0.032 756052.6 0.452 40221.7

RSI')
(%]

0.282
0.945
0.716





以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

                                     市场及应用中心：黄燕

                                     电话：15657600108
 

 联系电话： 0576-89965381                                           

 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                               邮编： 317500

 分析员：                                                           审核：刘健

_1234567890.doc


F U L I












