[image: image4][image: image5.wmf]F U L I

                      



C022 分析报告

——重庆艾塞康生物科技有限公司                        

一、检测方法：

参照客户提供方法。
客户要求：

C022样品中的分离。
方法原理

试样经反相色谱分离，紫外检测器检测，对其进行分析。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：哇哈哈

4.1.3 冰乙酸：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品

样品由客户提供，参照客户的方法溶解并稀释。
六、仪器条件
a) 色谱柱: Sunshell C18 ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：A:乙腈 B:水（0.1%冰乙酸）
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 250 nm

e) 柱温: 40 ℃

f) 进样量: 5 μL

g) 流动相梯度洗脱程序如下：

	时间[min]
	流速[mL/min]
	A[%]
	B[%]

	0.00
	1.0
	30
	70

	30
	1.0
	80
	20

	40
	1.0
	30
	70


七、分析结果
7.1  C022样品谱图
[image: image1.png]Logg_lel

Lr1og 8l

€os'iz 1]
16102 [9]

606'g) [g]

zi9'8 Iyl

oz¥ lel
vize [1]

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
[min]

10




[image: image2.png]AT ERE

L350 HIr 4 DR B I i) U U T

[min] [uAU] [uAU*s]
1 3.214 2774.7 35516.0
2 4.270 1829.8 15789.4
3 6.807 174820.0 3622792.5
4 8.612 2491.0 31363.9
5 18.909 1220.5 14309.3
6 20.191 1064.7 13198.3
7 21.503 7007.2 195429.4
8 30.147 1285.3 22809.7

192493.2 3951208.5




[image: image3.png]ARGV R

/g
W
0.722
1.009

ﬁ{( 250mm ﬁE"T“FTJ

gy 45y %4 CRETIN I PRy AR ELIE A% ERE ARIE R
[min]  [min] B BHR B B/K B/K
3.214  0.17324  0.0000 1907 0 7627 0 0.000
4270 0.13717 0.3287 5369 329 21478 1314 4.016
6.807  0.27495 1.1179 3396 946 13583 3784 7.263

8.612  0.20298 1.6795 9973 3918 39891 15672  4.457
18.909  0.17307 4.8832 66131 45560 264523 182241 32.310
20.191 0.18985 52823 62664 44302 250655 177209 4.170
21503  0.43972 5.6904 13248 9584 52993 38335 2.458
30.147  0.24595 83798 83232 66431 332926 265722 14.875

0N OA WN =

1.094
0.936
1.162
1.050
0.833
1.847





说明：

以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
 分析员：于媛婷、赵倩                                                审核： 金迁
电话：15657600790                                                  日期：2022.7.22

_1234567890.doc


F U L I












