[image: image12][image: image13.wmf]F U L I

                      



乙酸乙酯和乙缩醛的定性分析  分析报告
——西南交通大学                        

一、检测方法：

福立分析方法。
客户要求：

乙酸乙酯和乙缩醛的定性分析    
仪器和材料
3.1  福立GC9720Plus气相色谱仪

3.2  反控工作站
四、溶液的制备
4.1 乙酸乙酯溶液的制备：称取适量乙酸乙酯试剂（99.9%），用60%乙醇逐级稀释至浓度为1.9144mg/mL，摇匀，待进样。

4.2 乙缩醛溶液的制备：称取适量乙缩醛试剂（98%），用60%乙醇逐级稀释至浓度为1.6446mg/mL，摇匀，待进样。
4.3 定性样品SNO-8h：客户提供
五、色谱条件
	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)
检测器：宽量程FID氢火焰检测器

色谱柱：DB-WAX UI/60m*0.32mm*0.25μm
载气：N2 恒流：0.7mL/min 分流比：50：1
	COL：32℃(10min）-1℃/min-40℃（10min）
INJ：230℃      DET：240℃ 

进样量：0.4μL 



六、分析结果

6.1  乙酸乙酯溶液谱图及结果
[image: image1.png]000
200
200
2400
20w
200
1800
000
10000
200
000
20w
som
40w

b4

e 155

ok

%

2%

200

[Uni: min]

By

2w




[image: image2.png]WS | S5 | {REERdiAlmin) | UgESImin] | UEIFA) | USTARIFATS) | WEEIA(%)] | S8 (mojml]

1 ZEZE 15.532 0.078  12205.2 6115.5  100.0000 20372
54 12205.2 61156.5 100.0000 2.0372





6.2  乙缩醛溶液谱图及结果
[image: image3.png]5000

10000

o0

200

oo

000

s0m

20w

700

som

5o

40w

bA

e (1m0 z g

ok

%

2%

200

[Uni: min]

By ) 2w )




[image: image4.png]UEF | 538 | REERdialimin] | FugFEmin) | USEIA] | USEARIMA"S] | WSTEHAI%) | SBmg/ml]

1 24 15.860 0.092  4564.3 268923 100.0000 2.1703
B 45643 26892.3  100.0000 2.1703




6.3  乙酸乙酯和乙缩醛混合溶液谱图及结果
[image: image5.png]000
200
200
2400
20w
200
1800
000
10000
200
000
20w

som

40w

b4

e () 1555 R
= @15s00 748

ok

%

2%

200

[Uni: min]

2w )

g
Y
H




[image: image6.png]UsFe |85 | {REERdiEnn | FU$EEinn | WSSIA) | WSEAACATS] | WSEHRL%] | S (mo/ml]
1 ZBZE 15.559 0.075  11860.9 574696  73.8228 19144

2 Z4E 15.909 0.087 36312 20378.5 26.1772 1.6446
St 154921 77848.1  100.0000 3.5590





6.4  校正曲线
[image: image7.png]70000.0

60000.0

20000.0

30000.0

20000.0

10000.0

0.0

ZEZH - EREFSIE 0 A = 30019658203+ (¥), 1BXFE: 100000 SRR
A [£axs]
0.0000 0,250 0.5000 07300 1.0000 12500 1.5000 17500 20000 2250 250

# [ng/nL]




[image: image8.png]25000.0

22500.0

20000.0

17500.0

15000.0

12500.0

10000.0

7500.0

5000.0

2500.0

0.0

THEEE - EBESIE ¢ A = 12391133789« (W), {BXFREC 100000 SMRE
A [£axs]
0.0000 0.2500 0500 0.7500 1.0000 1.2500 1.5000 17300 2,00




6.5  定性样品SN0-8h的谱图及结果
[image: image9.png]750

720

7100

os0

om0

sz

o

010

550

a7

sa0

b4

= 15557 m

ok

%

2%

200

[Uni: min]

By

2w




[image: image10.png]IEFF | A58 | fRERdiEmin) | FUERmin) | USSIA) | ISEARIA"S] | WSEHRI%) | SEmg/ml]

1 ZEZER 15.545 0.075  249.1 12131 100.0000 0.0404
it 249.1 1213.1  100.0000 0.0404




6.6  样品SN0-8h定性叠加谱图
[image: image11.png]bA

&
s
s
= [&
s
W= == | [®
) (3] )
T
]
s
— L
s
]
g & 8 8 8 8 8§ &8




以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
乙酸乙酯





乙缩醛





乙酸乙酯+乙缩醛





SNO-8h样品








 地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
 分析员：刘海侠                                                      审核： 金迁
电话：15657600027                                                  日期：2022.5.25

_1234567890.doc


F U L I












