[image: image11][image: image12.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

苯乙醇手性异构体的分离报告

                                                        -----南方科技大学

1、 客户要求
1. 苯乙醇手性异构体的分离；

二、仪器和材料
2.1 福立GC9720Plus气相色谱仪，宽量程FID检测器

2.2 反控工作站

2.3 手性毛细柱

三、苯乙醇手性异构体的分离
3.1 色谱条件

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus ）
检测器：宽量程FID氢火焰检测器 
色谱柱：RB-DEX-b/30m*0.25mm*0.25um
载气：N2 恒压：80KPa，分流比：120:1
	COL：80℃（1min）-15℃/min-120℃（20min）
INJ：250℃   DET：200℃ 

进样量：0.2ul  

定量方法：面积归一法


3.2  R-苯乙醇分离谱图及检测结果

[image: image1.png]w0

By

o

T

P 000 e
[Uni: mi]

)

%

2%

ok

bA
0
a0
0w
2
e
200
240
a0
B0
20w
40w




[image: image2.png]g | A5E
1
2 REZE

B Emin] | HUSBImin] | UEEIFA]
217 ooes  s9s
13.233 0.086 74017.2

i 74527.0

ST

267.1
4165%.5
418663.7

ISTEARL%]

0.4937
99,5063
1000000

S8
0.4937
99,5063
1000000




3.3  S-苯乙醇分离谱图及检测结果

[image: image3.png]w0

By

o

2508581 (1)

L 000 i
[Uni: mi]

)

%

2%

ok

bA
0
a0
0w
2
e
200
240
a0
B0
20w
40w




[image: image4.png]I3 | B3 | RERRHiEImin) | FUEFSImin] | UESFA] | WSEAALFATS] | EEAL%] | SE(%]

1SFEIE 13,580 0075 8595 414685 1000000 100.0000
i 8529.5 41468.5  100.0000 100.0000





3.4  R-苯乙醇和S-苯乙醇混合后连续3针分离谱图及检测结果
[image: image5.png]w0

By

o

‘leselE)
‘sezel (@)

BhZL(

P 000 e
[Uni: mi]

)

%

2%

ok

bA
0
a0
0w
2
e
200
240
a0
B0
20w
40w




[image: image6.png]g | A5E
1
2
3

AREBRTiEmin] | FigEEmin]

1215
1.289
.55

006e 3535
0073 219438
0080 329443
552417

14261
09286
172628
2777376

fA] | IGEIAIFATS) | USRI

05135
7538
619515
100.0000

S8
05135
7539
619516
100.0000




[image: image7.png]WE SO
)

‘BSHZL(

w0

By

o

- P 000 e
[Uni: mi]

%

2%

ok

bA
0
a0
0w
2

e

200

240

a0

B0

20w

40w




[image: image8.png]I | e
1
2 REZE
3 SHEZE

AREBRTiEmin] | FigEEmin]

12153
13.285
13.5%

006: 3175
0073 19257.1
007 21158
if: 48690.4

12735

17353
1513170
2443258

EIFA) | ISTRARLFA™S) | USTTRI%]

05212
37.5%3
619325

1000000

S8
05212
37.5%3
619325
1000000




[image: image9.png]WES el )
W2EwIELD)

w0

By

o

P4

sz § |5

1

£y

.

.

.

.

s

il brrrrnogs




[image: image10.png]g | A5E
1
2 REZE
3 SHEZE

AREBRTiEmin] | FigEEmin]

12135
13,158
EP

0064 14230
0080 74560.2

0104 953LL
i 1713443

5195
3866069
6386175
1031043.9

USESIFA) | WSEAATS] | WAL

0.564
37,4067
619389
100.0000

S8
0.564
37,4067
619389
100.0000




说明：

以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 

 地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                                邮编： 317500

 分析员：蔡赛微、金迁                                              审核： 金迁

 电 话： 15657600023                                               时间：2021.03.29.

_1234567890.doc


F U L I












