[image: image11][image: image12.wmf]F U L I

                      



邻苯二酚 分析报告

客户要求
邻苯二酚的校正因子测定。
仪器和材料

2.1  福立GC9720Plus气相色谱仪，FID检测器
2.2  反控色谱工作站

三、实验

3.1 色谱条件一

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)

检测器：FID检测器  
色谱柱：RBX-WAX/30m*0.25mm*0.25μm

载气：N2  分流比：30：1    恒流：1ml/min
	COL：60℃(0min）-20℃/min-200℃（0min）-5℃/min-210℃（0min）-20℃/min-230℃（5min）
INJ：250℃      DET：250℃ 

进样量：1 μL   

定量方法：面积归一法


3.1.1 第一体系混合组分的分离谱图和检测数据
[image: image1.png]bA

w0

By

P —

o

200

000
[Uni: mi]

- 7

2%

)

%

i3

2%

ok

000
000
00
3000
2000
2000
1000
1000
wom
000




[image: image2.png]UF | :B73E | (REERTEImn] | FUEESImn] | UESIFA] | WETEIALRATS] | UEER %] | SE%]

1 2208 0024 295091 45147673 70283 7.0%83
2 2660 0023 3628376L7 51909775  80.0021 80.0021
3 2508 0021 16168171 2078144 334 3374
2 5784 002 110993 I7BASS 2706 27083
s 4581 0025 19145632 294994 46623 46623
5 8747 0023 6941520 10462152 L6318 L6318
7 15,418 005 sm025 379143 05899 0.58%9

D7 44582266  64237038.6 1000000 100.0000




3.1.2 邻苯二酚校正因子测定

3.1.2.1溶液配制

准确称量邻苯二酚0.0141g，正癸烷0.0152g于样品瓶中，加入苯定容至10mL容量瓶中。
3.1.2.2邻苯二酚的典型分离谱图及三针校正因子（f）测定：

[image: image3.png]bA

w0

By

s =]

2% 000 200 o
[Uni: mi]

)

%

[ L0

- -

2%

ok

000
000
00
3000
2000
2000
1000
1000
wom
000




f1=1.9129
[image: image4.png]UgF |54 | {RERRYiBImIn] | FUEFEImin] | USSRl | WEEIATS] | UEEIAL] | SE%]
1 ERR 2.808 0.018 440257.1 493585, 67.3440  67.3440

2 % 15,427 0060 499815 233461 32650 326560
4902386 7329313 100.0000 100.0000





f2=1.9153
[image: image5.png]E:bas=]

ArEaRiEllmin] | FUEE(min] | UE(FA) | IEEARLAATS]
2506 0015 436356 917455
15,423 0060 4EE0.3 2381562

i4: 488755.9 7299019

UEEAAL%]
673715
326285

1000000

S8%]
673715
326285

1000000




f3=1.9178
[image: image6.png]ligF e | REERiEmn] | gl | UGSl | IEEADIATS) | IEEADI | SB%]
1 ERR 2807 0.018 443319.7 4066340 674002  67.4002
2 % 15,425 0061 500413 2402337 325098 325998

it: 4933610 7369177 100.0000 100.0000





3.2 色谱条件二

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)

检测器：FID检测器  
色谱柱：RBX-1/30m*0.32mm*0.25μm

载气：N2  分流比：30：1    恒流：1ml/min
	COL：100℃(1min）-10℃/min-200℃

INJ：250℃      DET：260℃ 

进样量：1 μL   

定量方法：面积归一法


3.2.1 邻苯二酚校正因子测定

3.2.1.1溶液配制

准确称量邻苯二酚0.0146g，正癸烷0.0190g于样品瓶中，加入甲苯定容至10mL容量中。
3.2.1.2邻苯二酚的典型分离谱图及三针校正因子（f）测定：

[image: image7.png]w0

By

o

200

P4

1

7

8

W= veea 2) —
L]
EETosy (1)

8

8
L)

8 8 8 8 8 8 8 8 g g 8
g 3§ % 3 & § 8 & & g7 8§




f1=1.7840
[image: image8.png]*E‘ﬁ%

ArEaRiElmin] | FUEE(min] | UE(FA) | IEEARLATS] | USTEHAL%)
4516 0025 2112856 3BT 57829

6.384 002 DM 2407 421792
3351563 5328964  100.0000

8%
578209
2.1792
100.0000




f2=1.7859

[image: image9.png]g *E‘ﬁ% ARERREmin] | FUEFE(min] | UES(FA) | UETEVRFA"S) | USTEHR(%) | SE1%)
4518 0025 2006441 3181655 578474 578474

6.384 002 164260 238427 42155 421525
317070.1  550008.1  100.0000 100.0000





f3=1.7850
[image: image10.png]UgF | 453 | {RERRSiE)min) | FUEESImin] | UES(FA] | UETEVIRFAS) | WSTEHAL%) | SE1%]
1 ERkR 4.515 0.025 194916.5 3086482  57.8338 57.833%

2 % 6.380 0028 1146135 25034 2162 21662

it: 3095305 5336816  100.0000 100.0000





说明：

由于缺少环己醇和邻苯氧基苯酚试剂，无法进行定性。
上述数据仅供参考，如果有什么需求请电话沟通。
  地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                               邮编： 317500
  分析员：  林露西                                                 审核： 金迁

  电 话： 15657600086                                             时间：2023.04.20

_1234567890.doc


F U L I












