[image: image16][image: image17.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

疾控应用方案

           ------有机氯（六六六、DDT）的测定
有机氯（六六六、DDT）的测定 分析报告

一、执行标准

《GB 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留的测定》第一法 毛细管气相色谱-电子捕获检测器法
方法概述

试样中六六六、滴滴涕经提取、净化后用气相色谱法测定，与标准品比较定量，电子捕获检测器对于负电极强的化合物具有极高的灵敏度，利用这一特点，可分别测出痕量的六六六、滴滴涕。本实验按照第一法 毛细管气相色谱-电子捕获检测器法，采用DB-5毛细色谱柱，以六六六、滴滴涕梯度标准溶液制作校正曲线，线性相关系数均在0.999以上，最低检出限为1.0ug/L，20ug/L标准溶液面积重复性（RSD%）＜3.2%。
试剂及标准品

3.1 试剂

3.1.1 丙酮，分析纯，重蒸。

3.1.2 石油醚，沸程30-60℃，分析纯，重蒸。

3.1.3 乙酸乙酯，分析纯，重蒸。

3.1.4 正己烷，分析纯，重蒸。

3.1.5 环己烷，分析纯，重蒸。

3.1.6 氯化钠，分析纯。

3.1.7 无水硫酸钠，分析纯，将无水硫酸钠置干燥箱中，于120℃干燥4h，冷却后，密封保存。

3.1.8 聚苯乙烯凝胶，200-400目，或同类产品。

3.2 标准品

3.2.1 六六六、滴滴涕混标（500ug/mL），经国家认证丙授予标准物质证书的标准物质。或α-六六六、六氯苯、β-六六六、γ-六六六、p，p’-滴滴伊、p，p’-滴滴滴、o，p’-滴滴涕、p，p’-滴滴涕标准品，纯度均不低于98%

标准溶液配制

4.1.1 六六六、滴滴涕标准溶液（100ug/L）：用移液枪准确移取100uL六六六、滴滴涕混标（500ug/mL）至装有少量正己烷的50mL容量瓶中，并用正己烷定容至刻度线，加盖摇匀，待测。

4.1.2 六六六、滴滴涕标准溶液（50ug/L）：用移液管准确移取12.5mL（4.1.1）至装有少量正己烷的25mL容量瓶中，用正己烷定容至刻度，加盖摇匀待测。

4.1.3 六六六、滴滴涕标准溶液（20ug/L）：用移液管准确移取10.0mL（4.1.2）至装有少量正己烷的25mL容量瓶中，用正己烷定容至刻度，加盖摇匀待测。

4.1.4 六六六、滴滴涕标准溶液（10ug/L）：用移液管准确移取12.5mL（4.1.3）至装有少量正己烷的25mL容量瓶中，用正己烷定容至刻度，加盖摇匀待测。

4.1.5 六六六、滴滴涕标准溶液（5ug/L）：用移液管准确移取12.5mL（4.1.4）至装有少量正己烷的25mL容量瓶中，用正己烷定容至刻度，加盖摇匀待测。

五、前处理方法（按国标要求）
5.1 试样制备

  蛋品去壳，制成均浆；肉品去筋后，切成小块，制成肉糜；乳品混匀待用。

5.2 提取与分配

5.2.1 蛋类：称取试样20g（精确到0.01g）于200mL具塞三角瓶中，加水5mL（视试样水分含量加水，使总水量约为20g。通常鲜蛋水分含量约75%，加水5mL即可），再加入40mL丙酮，振摇30min后，加入氯化钠6g，充分摇匀，再加入30mL石油醚，振摇30min。静置分层后，将有机相全部转移至100mL具塞三角瓶中经无水硫酸钠干燥，并量取35mL于旋转蒸发瓶中，浓缩至约1mL，加入2mL乙酸乙酯-环己烷（1+1）溶液再浓缩，如此重复3次，浓缩至约1mL，供凝胶色谱层析净化使用，或将浓缩液转移至全自动凝胶渗透色谱系统配套的进样试管中，用乙酸乙酯-环己烷（1+1）溶液洗涤旋转蒸发瓶数次，将洗涤液合并至试管中，定容至10mL。
5.2.3 乳类：称取试样20g（精确到0.01g），鲜乳不需加水，直接加丙酮提取。以下按照（5.2.1）蛋类试样的提取、分配步骤处理。

5.2.4 大豆油：称取试样1g（精确到0.01g），直接加入30mL石油醚，振摇30min后，将有机相全部转移至旋转蒸发瓶中，浓缩至约1mL，加2mL乙酸乙酯-环己烷（1+1）溶液再浓缩，如此重复3次，浓缩至约1mL，供凝胶色谱层析净化使用，或将浓缩液转移至全自动凝胶渗透色谱系统配套的进样试管中，用乙酸乙酯-环己烷（1+1）溶液洗涤旋转蒸发瓶数次，将洗涤液合并至试管中，定容至10mL。
5.2.5 植物类：称取试样匀浆20g，加水5mL（视其水分含量加水，使总水量约20mL），加丙酮40mL，振荡30min，加氯化钠6g，摇匀。加石油醚30mL，再振荡30min，以下按照5.2.1蛋类试样的提取、分配步骤处理。
5.3 净化

   选择手动或全自动净化方法的任何一种进行。

5.3.1  手动凝胶色谱柱净化：将试样浓缩液经凝胶柱以乙酸乙酯-环己烷（1+1）溶液洗脱，弃去0mL-35mL流分，收集35mL-70mL流分。将其旋转蒸发浓缩至约1mL，再经凝胶柱净化收集35mL-70mL流分，蒸发浓缩，用氮气吹除溶剂，用正己烷定容至1mL，留待GC分析。

5.3.2 全自动凝胶渗透色谱系统净化：试样由5mL试样环注入凝胶渗透色谱（GPC）柱，泵流速5.0 mL/min，以乙酸乙酯-环己烷（1+1）溶液洗脱，弃去0min-7.5min流分，收集7.5min-15min流分，15min-20min冲洗GPC柱。将收集的流分旋转蒸发浓缩至约1mL，用氮气吹至近干，用正己烷定容至1mL，留待GC分析。

六、 使用仪器设备

6.1 GC9720-ECD气相色谱仪

6.2 FL1090B自动进样器（选配）

6.3 RBX-5/30m*0.25mm*0.25um毛细柱

6.4 凝胶净化柱：长30cm，内径2.3-2.5cm具活塞玻璃层析柱，柱底垫少许玻璃棉。用洗脱剂乙酸乙酯-环己烷（1+1）浸泡的凝胶，异湿法装入柱中，柱床高约26cm，凝胶始终保持在洗脱剂中。

6.5 全自动凝胶色谱系统：带有固定波长（254nm）紫外检测器，供选择使用。

6.6 旋转蒸发仪

6.7 组织均浆器

6.8 分析天平：感量0.001g

6.9 振荡器

6.10 氮气浓缩器

七、测定

7.2 典型谱图  
[image: image1.png]mv]

3
P
i
e —|
PRGN E———
v20ze (8)
5
i
sL£8L(p)
00621 ) ST
B12L0)
P
P
s
g
08 8 B % o§ 3 g
i o8 *o8 o» o2 Do%og g




[image: image2.png]Ugfr | $B57 & | IRERET (Bl[min] | HiEE[min]

@D w e

aHCH
pHCH
yHCH
SHCH
p,p-DDE
$,5-DDD.
0,0-00T
p.p-DDT

17.107
17.748
17.900
18.375
22.024
23.045
23164
24126

0.035
0.03
0.035
0.03
0.042
0.049
0.051
0.057
Bit

IFE V] | IBERuv=s] | IRETR%]

122408.7
48628.7
113082.4
100462.4
82308.6
55038.3
41304.0
34496.3
507819.5

2816201
114779.7
254702.1
237415.0
2220002
174726.9
135540.9
1210113

1543596.2

18.2444
7.4350
16.5006
15.3806
14.4403
113105
87800
7.8079
100.0000

HE(%]
18.2444
7.4359
16.5006
15.3806
14.4403
113105
8.7809
7.8979
100.0000




图1 50ug/L六六六、滴滴涕标准溶液

7.3 重复性实验

[image: image3.png]15210

a2

e

20

Y

e

™)

ok B3 0o o ) )




[image: image4.png]@D w e

Esbar
aHCH
BHCH
YHCH
SHCH
p,p-DDE
$,5-DDD.
0,0-00T
p,p'-DDT

P8 i8]
17.169
17.721
17.870
18.345
21.982
22.9%
23115
24.070

FTIERSD%
0.045
0.045
0.046
0.043
0.040
0.043
0002
0.047

FEER
113950.0
502017
102926.8
954752
95769.5
78975.8
60153.1
53208.5

EFRRSD%
2.9320
22084
3.2023
2.8000
23021
1.9606
22027
2.6517

FrEE
48799.0
21068.2
46525.6
398334
35632.0
249447
18424.1
15203.7

IFERsD% FEIRE

4.8431
3.9374
41713
5.0364
1.5202
2.0023
255320
2.0578

17.5100
77149
15.8139
14.6704
14.7168
12,1371
92443
8.1027

BERSD%
1.4848
07258
0.9665
0.8743
02309
04426
1.0968
2.8575

TRER

PP PSP PS PP Py




图2 20ug/L六六六、滴滴涕标准溶液重复性谱图及结果
7.4 校正曲线及相关系数

7.4.1 α-HCH曲线方程：A=-3316.255371+6094.246582*（W），相关系数：0.99903

[image: image5.png]COHCH TSI ¢ A
A Lavrs]

3316.255371 + 6094, 2465824 () , XA 0.99903 SHE

Sh.000 =) oo 20 o0 o0 oo B o0

# [ng/nl]

o0 o0 o0 B 10000




7.4.2 β-HCH曲线方程：A=5877.410645+2195.643799*（W），相关系数：0.99973

[image: image6.png]BHCH : BREEFTIE © A = SBTT. 410845 + 2195843799k () , {EEFA: 099973 ey

oo =) oo 20 o0 o0 oo B o0

# [ng/nl]

o0 o0 o0 B 10000




7.4.3 γ-HCH曲线方程：A=-1610.080811+5505.676758*（W），相关系数：0.99901

[image: image7.png]VOHCH TSR ¢ A
A Lavrs]

1610080811 + 5505.676758¢ (1) , #AXAM: 0.9901 SHE

Sh.000 =) oo 20 o0 o0 oo B o0

# [ng/nl]

o0 o0 o0 B 10000




7.4.4 δ-HCH曲线方程：A=-2729.793945+5129.733398*（W），相关系数：0.99904

[image: image8.png]BEEEFSTE - A = -2729.793945 + 5129733398k 01) , 1REFRA: 0 99904

o0 oo 20 o0 o0 oo B o0

W [ng/L]

o0 o0 o0 B 10000




7.4.5 ρ,ρ‘-DDE曲线方程：A=7149.664551+4500.332031*（W），相关系数：0.99987

[image: image9.png]PP CCDDE ;. HBEEFEE 0 A
A Lavrs]

T149. 664551 + 4500 332031% () , {HAFH 0.99987

oo 0.0 oo 20 o0 o0 oo B o0

W [ng/L]

o0 o0 o0 B 10000




7.4.6  ρ,ρ‘-DDD曲线方程：A=13507.139648+3197.908691*（W），相关系数：0.99920
[image: image10.png]PLP C-DDD ;- EEEEFSIE 0 A = 13507137695 + 3197.908891% (1) , {EAFE 099920 ShRE
A Lavrs]

oo =) oo 20 o0 o0 oo B o0

# [ng/nl]

o0 o0 o0 B 10000




7.4.7  o,ρ‘-DDT曲线方程：A=9210.139648+2529.822266*（W），相关系数：0.99955
[image: image11.png]o @ CIIT : EREFSE A
A Lavrs]

9210, 139648 + 2529, 822286+ () , {HAFH 0.99955 ShE

oo =) oo 20 o0 o0 oo B o0

# [ng/nl]

o0 o0 o0 B 10000




7.4.8  ρ,ρ‘-DDT曲线方程：A=931.984619+2604.358398*（W），相关系数：0.99904
[image: image12.png]PP OCCIDT : HBEEFEE 0 A
A Lavrs]

931984619 + 2604358398+ () , {HAFH 0.99904

oo =) oo 20 o0 o0 oo B o0

W [ng/L]

o0 o0 o0 B 10000




7.5 最低检出限谱图

最低检出限为1.0ug/L（因检出限随试样基质而不同，1.0ug/L是指测定溶液中的相对浓度）

[image: image13.png]mv]

8012 (8)

R

08812 (5)

1seaL ()
LRl

(A

)
[Uni: mi]

o

om0

208

w2

0080

208

w0

204
sor2

oom

02

20

0o

B3

ok




[image: image14.png]G5 | 538 | (RESRT [E]lmin] | FUEZE[min] | UES[v] IBER[uv=s] RETR[%]

@D w e

aHCH
pHCH
yHCH
SHCH
p,p-DDE
$,5-DDD.
0,0-00T
p.p-DDT

17172
17.729
17.873
18.351
21.900
23.007
23126
24.086

0.03
0.034
0.033
0.034
0.038
0.045
0.047
0.030
it

42012
1527.5
3538.0
27196
27949
2017.8
14146
4542
18757.8

10169.5
33368
7537.8
6086.5
6684.4
57801
42057

782.7

44583.5

228101
7.4843
16,9071
13.6519
14.9930
12.9646
04333
1.7557
100.0000

HE(%]
28101
7.4843
16,9071
13,6519
14.9930
12,9646
9.4333
17557
100.0000




图3 1.0ug/L六六六、滴滴涕标准溶液
7.6 试样测定

  用户可根据不同种类的样品，按照国标中的规定选择合适的前处理方法加以检测。

八、色谱配置及主要试剂耗材清单
	
	 分析项目
	微量分析

	主机配置
	[image: image15.jpg]



GC9720 
	控温范围：室温加5℃~450℃，(以0.1℃增量任设)

	
	
	程序升温速率：0-120℃/min

	
	
	程序升温 30阶

	
	
	快速降温：250~100℃≤1.5分钟

	
	
	温度稳定性：±0.1℃

	
	
	电子捕获检测器  ECD（含板）
	最高使用温度：450℃  温控精度：±0.1℃
	1套

	
	
	
	最小检测限：≤1.5×10-14g/ml（γ-666）；
	

	
	
	毛细进样系统
	分流/不分流模式
	1套

	
	
	压力、流量传感器
	压力控制范围：0-90psi

程序升压8阶
流量控制范围：0-600ml/min

程序升流8阶

	辅助进样
系统
	自动进样器（选配）
	FL1090B自动进样器
	1套

	色谱柱
	毛细色谱柱
	RBX-5（30m×0.25mm×0.25um） 
	1根

	色谱

工作站
	反控工作站
	FL9720色谱工作站
	1套

	气源
	载气
	高纯钢瓶氮气+减压阀           （钢瓶气用户自备）
	1套

	净化器
	气体净化器
	GPI-2气体净化器，用于净化气体
	1套

	
	
	脱氧管
	

	其他
	电脑、打印机
	电脑带232串口端口、网线端口，操作系统详见安装环境说明
	1套

	
	稳压电源
	电压：220V±22V（不满足条件的用户必配），功率≥2500W
	1台

	易耗品
	备件包
	免费提供安装调试所有备件、半年期易耗品
	1套

	试剂与

材料
	六六六、滴滴涕混标
	经国家认证并授予标准物质证书的标准物质
	1套

	
	丙酮
	分析纯
	1套

	
	正己烷
	分析纯
	1套

	
	环己烷
	分析纯
	1套

	
	石油醚
	沸程30-60℃，分析纯
	1套

	
	乙酸乙酯
	分析纯
	1套

	
	氯化钠
	分析纯
	1套

	
	无水硫酸钠
	分析纯
	1套

	
	聚苯乙烯凝胶
	200-400目，或同类产品
	1套

	
	分析天平
	感量0.001g和0.0001g
	各1套

	
	凝胶净化柱
	长30cm，内径2.3-2.5cm具活塞玻璃层析柱，柱底垫少许玻璃棉。用洗脱剂乙酸乙酯-环己烷（1+1）浸泡的凝胶，异湿法装入柱中，柱床高约26cm，凝胶始终保持在洗脱剂中。


	1套

	
	全自动凝胶色谱系统
	带有固定波长（254nm）紫外检测器，供选择使用
	1套

	
	组织均浆机
	
	1套

	
	旋转蒸发仪
	
	1套

	
	振荡器
	
	1套

	
	氮气浓缩器
	
	若干

	
	容量瓶
	10mL、50mL、100mL
	若干

	
	量筒
	100mL
	若干

	
	具塞三角瓶
	100mL、200mL
	若干

	
	移液管/玻璃刻度吸管
	不同规格
	若干


应用中心：于永庆、金迁

2018.3.30.-2018.4.16
 

 联系电话： 0576-89965381                                           

 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                               邮编： 317500

 分析员：金迁                                                     审核：刘健

_1234567890.doc


F U L I












